高清电子内镜系统招标参数

一、设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1套 |
| 2 | 医用内窥镜用冷光源 | 1套 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | 3条 |
| 4 | 电子下消化道内窥镜 | 2条 |
| 5 | 医用液晶监视器 | 1台 |
| 6 | 电子镜专用台车 | 1台 |

二、技术参数要求：

（一）电子图像处理器

1）电子分光色彩强调技术：≥8种预设波长模式，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。

2）特殊光模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，两种光源同时照射在粘膜上，通过内镜按钮切换联动成像、近景、中远景等观察模式可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。

3）近景模式：采用410nm的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型。

4）联动成像模式：通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度。

5）白光模式：通过白光模式获得深层粘膜信息，结合高感图像传感器技术生成明亮、锐利及充满立体感的高清图像。

6）高清数字图像输出：分辨率高达≥1920*1080p，确保获得逼真如实物的高清图像。

7）标配DICOM通用输出接口，实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。

8）双画面模式：两幅动态图像（一幅白光，一幅特殊光图像）同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。

9）画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像，同时可快速至切换至电子分光模式。

10）电子放大功能：电子放大≥2倍，有利于早癌诊断。

11）图像类型：圆形、方形、双画面等。

12）冻结模式：实时冻结，有≥3种冻结模式可选。

13）结构强调：SE 4级，提供色阶丰富、血管纹理清晰的图像，对于腺管结构的分型诊断有帮助。

14）色彩强调：ON/OFF。

15）色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度：9档可调，对比度：5档可调。

16）对比度：≥3档可调。

17）测光模式：具有平均、峰值、自动3种测光模式。

18）快门速度：三档可调，根据不同部位进行调整，确保图像清晰。

19）切换按键：内镜按键，面板多功能键。

20）图片存储功能：内置3.5G存储器，也可搭载外部存储设备，方便快捷。

21）数据预设功能：可根据医生姓名预设储存色调、测光模式、对比度、亮度、IEE观察模式，存储≥20位医生姓名，≥20条临床过程，方便快捷。

22）患者数据预录入功能：输入≥45位患者信息。

22）具有无线插拔/无线连接技术。

23）可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。

（二）医用内窥镜用冷光源

1）多光源整合技术：≥4个独立控制的高亮LED光源，可满足不同临床诊断需求。

2）光源控制：自动能量控制。

3）光源冷却方式：强制空气冷却。

4）自动亮度调整：自动调整/手动调整。

5）气泵：横隔膜式气泵。

6）压力切换：高/中/低/关。

7）送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。

- （三）电子上消化道内窥镜

1）百万像素高感图像传感器，全高清HD图像输出实现高级可视化图像。

2）近焦观察功能：接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。

3）视野范围：≥140°。

4）观察范围：≥2-100mm。

5）先端部直径：≤9.2mm，弯曲部直径：≤9.3mm。

6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

7）钳道直径：≥2.8mm。

8）工作长度：1100mm±5%，全长：1400mm±5%。

9）具有前射水功能。

10）搭载人性化设计的新型操作部，单手可顺畅完成各种操作。

11）具有一键式无线插拔功能。

- （四）电子下消化道内窥镜

1）百万像素高感图像传感器，全高清HD图像输出实现高级可视化图像。

2）近焦观察功能：接近2mm近焦观察，相当于≥60倍的放大观察，可自动对焦。

3）视野角度：视野范围：≥170°

4）观察范围：≥2-100mm。

5）先端部直径：≤12.0mm，弯曲部直径：≤12.0mm。

6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。

7）钳道直径：≥3.8mm。

8）工作长度：1330mm±5%，全长：1650mm±5%。

9）具有前射水功能。

10）具有硬度可调，精准传导，顺应弯曲等功能。

11）结肠辅助插入技术：采用新型外部聚合材料，镜身硬度渐变式设计，具有良好的插入性能，同时软性先端部减轻患者的痛苦。

12）搭载人性化新型手柄，单手可顺畅完成各种操作。

13）具有一键式无线插拔功能。

（五）医用液晶监视器

1）分辨率：≥1920×1080。

2) 尺寸：≥26寸。

（六）电子镜专用台车

1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3）可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。

4）带锁定装置，保障设备稳定。