吊桥采购需求

吊桥共性要求

- 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485认证。

- 吊塔主体因长期受力，需具备更高的抗拉强度和屈服强度，有更好的抗断裂韧性，应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。

- 吊桥承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。（提供权威第三方检测报告）

- 表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- 箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。（提供权威第三方检测报告）

- 所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

- 所有吊桥箱体可旋转角度≥345度。（提供权威第三方检测报告）

- 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

- 气体终端插拔次数50，000次以上。

- 气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。

- 采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。

- 滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥600mm。（提供滑车稳定及移动距离的权威第三方报告）

- 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

- 吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，通过4倍安全承重检测。（提供各项承重权威第三方检测报告）

- 具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。

- 具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-VO。（提供权威第三方检测报告）

- 气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

- 多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。

干湿分离吊桥配置要求如下：

- 横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。

- 干区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端5个：氧气2个、空气2个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座8个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。

- 湿区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端5个：氧气2个、空气2个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座8个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个。

单箱体干湿合一吊桥，配置要求如下：

- 配置：横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。

- 箱体配置：吊柱式箱体1个，长度≥1米。仪器托盘3层；抽屉1个。德标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个，双关节输液组合架1个。

吊塔采购需求

吊塔共性要求

- 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485认证。

- 吊塔主体因长期受力，需具备更高的抗拉强度和屈服强度，有更好的抗断裂韧性，应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。

- 吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，承确保承载性能稳定，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

- 吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。（提供权威第三方检测报告）

- 表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- 箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。（提供权威第三方检测报告）

- 所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

- 吊塔采用锥面轴承（非平面轴承），受力面为斜面，能有效分解作用力，减少滚珠磨损，长期使用不漂移不卡顿。

- 所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。（提供权威第三方检测报告）

- 吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供权威第三方证明文件）

- 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

- 气体终端插拔次数50，000次以上。

- 气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。

- 采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。

- 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

- 吊臂承载负荷：≥200KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥60Kg。（提供各项承重权威第三方检测报告）

- 具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。

- 吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-VO。（提供权威第三方检测报告）

- 吊塔经过7级及以上的抗震测试后，设备完好无损未出现故障现象。（提供权威第三方检测报告）

- 气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

- 多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。

双臂麻醉吊塔配置要求如下：

1、旋转臂：旋转半径≥1.5米

2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。

3、仪器平台2层（带抽屉1个）。

4、德标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引1个、废气回收终端1个。

5、220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个。

6、六类网络通讯接口RJ45 2个。

7、高度可调输液组合架1个，网篮1个。

双臂外科吊塔配置要求如下：

1、旋转臂：旋转半径≥1.5米。

2、气电功能箱：长度≥0.8米。

3、仪器平台2层（带抽屉1个）。

4、德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

5、220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个。

6、六类网络通讯接口RJ45 2个，BNC视频接口2个。

7、网篮1个。

双臂腔镜吊塔配置要求如下：

1、旋转臂：旋转半径≥1.5米。

2、吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。

3、仪器平台4层（带抽屉1个）。

4、德标气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳终端1个。

5、220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个。

6、六类网络通讯接口RJ45 2个，BNC视频接口2个。

7、网篮1个。

8、配置1个气动刹车。

双臂内镜吊塔（含独立显示器吊臂），配置要求如下：

- 旋转臂：旋转半径≥1.5米

- 吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。

- 仪器平台4层（带抽屉1个、键盘1个）。

- 德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

- 220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个。

- 六类网络通讯接口RJ45 2个，BNC视频接口2个。

- 高度可调输液组合架1个，内镜挂钩1个，网篮1个。

- 配置气动刹车。

- 独立显示器吊臂1套，独立安装于天花板，可悬挂21-32寸显示器。

共性要求

- 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485认证。

- 吊塔主体因长期受力，需具备更高的抗拉强度和屈服强度，有更好的抗断裂韧性，应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。（提供权威第三方检测报告）

- 承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；或根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。（提供权威第三方检测报告）

- 表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- 箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。（提供权威第三方检测报告）

- 承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露

- 旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供权威第三方证明文件）

- 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

- 气体终端插拔次数50，000次以上。（提供权威第三方证明文件）

- 气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。

- 采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。

- 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

- 箱体承载负荷：≥300KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥60Kg，通过4倍安全承重检测。（提供各项承重权威第三方检测报告）

- 吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-VO（提供权威第三方检测报告）

- 气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

- 多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。

单床位式配置要求如下：

1、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。

2、仪器平台2层（带抽屉1个）。

4、德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

5、220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个。

6、六类网络通讯接口RJ45 4个。

7、双关节输液组合架1个，网篮1个。

双床位式配置要求如下：

1、吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。

2、仪器平台3层（带抽屉1个）。

4、德标气体终端8个：氧气4个、空气2个、负压吸引2个。

5、220V/10A国标五插电源插座16个，等电位端子2个。

6、六类网络通讯接口RJ45 4个。

7、双关节输液组合架2个，网篮2个。

前后托盘式配置要求如下：

- 吊柱式气电功能箱：长度≥1.2米。

- 仪器平台4层（带抽屉2个）双向安装。

- 德标气体终端8个：氧气4个、空气2个、负压吸引2个。

- 220V/10A国标电源插座16个，等电位端子2个六类RJ45网络接口4个。

- 网篮2个，双关节输液组合架2个。

具体采购数量以实际安装为准