手术无影灯采购需求

灯头技术规格:

一. 技术原理:

- 手术灯类型:具有药监局下发的生产许证；采用LED照明技术;

- 灯体结构: 采用透镜反射原理

二. 灯体设计:

- 灯盘外形: 圆形灯盘，灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉.符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置.

- 灯盘直径:子母灯均≤ 620mm，以利于层流净化

- 灯盘高度:子母灯≤ 80mm

- 灯盘重量: 子母灯相等≤ 13kg

- 灯臂关节: ≥ 5组

- 弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°；

- 弹簧臂上下活动范围:≥1288mm；

- 圆型吊管设计，可升级为同柱四悬臂结构，保证每悬臂的360度旋转。方便安装专用LCD显示器

三. 发光技术

- 灯泡类型: 白色高功率LED灯泡;

非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应;

- 灯泡使用寿命: ≥50000小时

- LED灯泡数量: 子灯≤48个

母灯≤66个

- 灯泡可升级性: 可以升级更换

四. 操作调节

- 聚焦范围(光斑直径调节范围): 200mm

- 控制面板: 在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源.

- 中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸.

- 灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置

- 灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N(提供检测报告)

- 灯头的垂直位移最大作用力不超过20N(提供检测报告)

五. 照明效果

- 照明亮度: 子灯≥120000 Lux

母灯≥160000 Lux

- 色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥95

- 照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm

- 光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm

- 总辐射(W/m²)：	子灯≤460，母灯≤	560

- 辐射照度比(mW/m²lx)	≤3.5

- 色温可选: 4400K ,5000K, 5600K

- 双板+单管(%)无影率：≥51%

单管(%)无影率：100%

- D10/D50≥0.55

六. 资质认证

1. 符合安全与行业认证：GB9706.1-2007 (IEC 60601-1),

YY0627-2008 (IEC 60601-2-41:2000),

YY0505-2012 (IEC60601-1-2:2004)

GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性

EC Directive 93/42/EEC.

七．监视器悬挂臂技术规格

1.监视器悬臂承重≥18kg

2.臂长≥900mm

3.复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器

4.监视器悬臂需具有16：9液晶显示器适配器

5.监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线

配置清单

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心轴 | 1 |
| 2 | 夹环110 | 1 |
| 3 | 弹簧臂 | 2 |
| 4 | 子灯头(4,400K) | 1 |
| 5 | 母灯头(4,400K) | 1 |
| 6 | 电源盒 | 2 |
| 7 | 可消毒手柄(2件) | 5 |
| 8 | 摄像头弹簧臂最大承重: 1.5-21 kg | 1 |
| 9 | 摄像头固定架 | 1 |
| 10 | 显示器弹簧臂，最大承重: 18-40kg | 1 |
| 11 | 双显示器适配器(显示器端) | 1 |
| 12 | 双显示器手柄适配器 | 1 |
| 13 | 附件收纳盒 | 2 |
| 14 | 显示器内手柄 | 2 |
| 15 | 摄象机 | 1 |
| 16 | 连接件 | 1 |
| 17 | 一体机外壳 | 1 |
| 18 | 摄象机控制电路板 | 1 |
| 19 | 薄膜按键控制电路板 | 1 |
| 20 | 薄膜按键 | 1 |
| 21 | 专用电缆 | 1 |
| 22 | 控制器外壳 | 1 |
| 23 | 控制器电路板 | 1 |
| 24 | 电源模块 | 1 |

具体采购数量以实际安装为准