一、设备名称：高端（血管）彩色诊断系统

二、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有先进水平，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1 主机成像系统：

3.1.1  高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

3.1.3 全新集束精准发射技术，

3.1.4 脉冲优化处理技术

3.1.5 海量并行处理技术

3.1.6 自适应增益补偿技术

3.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

3.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

3.1.9 脉冲反向谐波成像单元；

3.1.10 彩色多普勒成像技术；

3.1.11 彩色多普勒能量图技术；

3.1.12 方向性能量图技术

3.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

3.1.14 动态范围≥310dB

3.1.15 数字化通道≥7000000

3.1.16 智能全程聚焦技术；

3.1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

3.1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

3.1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

3.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

3.1.21 内有一体化超声工作站；

3.2 先进成像技术：

3.2.1备MaxVue全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p（1920x1080）

3.2.2 超宽视野成像扫描技术

1)测量功能,电影回放功能

2)线阵、凸阵及微凸阵探头具备

3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

3.2.3 超声声速自动校正技术

1)可用于乳腺检查，并可调整级别

2)专门的预置条件

3.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

3.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

3.2.6 造影成像技术

1)造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

2)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

3)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

3.2.7 弹性成像技术

1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

3)具备浅表及腔内弹性成像

4主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

3.2.8术者模式，可实时双屏显示，主屏幕和触摸屏实时同步显示扫描图像

3.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.3.3 外周血管测量和计算功能；

3.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

3.3.5 心脏功能测量；

3.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

3.4.2 硬盘≥1TB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

3.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

3.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

3.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

3.5 输入/输出信号：

3.5.1 输入：DICOM DATA

3.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

3.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

四、系统技术参数及要求：

4.1 系统通用功能：

4.1.1  高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

4.1.2  操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

4.1.3探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用

4.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

4.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

4.2 探头规格

4.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12MHz

4.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频；

4.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

4.2.4 纯净波探头≥3把，具有腹部、小儿腹部、成人心脏全面单晶体探头支持

成人腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

小儿腹部微凸探头（3.0-12.0MHz）

成人心脏探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz）

4.2.7 扫描深度≥35cm

4.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子微凸阵：B/PWD

电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

4.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

4.2.10 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种

4.3 二维显像主要参数：

4.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线

4.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

4.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

4.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

4.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

4.3.6 接收超声信号系统动态范围≥300 dB

4.4 频谱多普勒：

4.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

4.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

4.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s

4.4.5 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号)；

4.4.6 Doppler及M型电影回放：45 秒；

4.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

4.4.9 零位移动： 7 级；

4.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

4.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5 彩色多普勒：

4.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

4.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

4.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

4.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

4.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

4.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

4.6 超声功率输出调节：

4.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

4.6.2 输出功率选择分级可调

4.7 记录装置：

4.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

4.7.2 主机硬盘容量≥1T

4.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

4.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输