高端彩色多普勒超声诊断仪（输卵管造影）采购需求

- 系统技术规格及概述：

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降

  - 全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像

  - 宽景成像

  - 空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 支持立体血流成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大支持语言，英语,中文

- 测量/分析和报告

  - 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

  - 支持手动、自动回放

  - 支持4D 电影回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储≥1T硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

  - 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。

支持容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≧45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

  - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息

  - 胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值.

  - 胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。

  - 胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

  - 支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。

  - 自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等

  - 容积造影

  - 造影成像及定量分析功能

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 探头配置：腹部探头、线阵探头、腹部容积探头、腔内容积探头

  - 单晶凸阵，带宽: 1-6MHz，角度≥72°

  - 线阵，带宽: 3-14MHz

  - 凸阵容积，带宽: 1-8 MHz，角度≥85°

  - 腔内容积，带宽：3-9MHz，图像角度≥180°

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 专业探头放置槽≥7个