高端便携式彩色多普勒超声诊断仪采购需求

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - 15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

  - 探头接口1个，可扩展到3个

  - 整机重量6.5kg（含电池）

  - 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

  - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

  - 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

- 造影成像

  - 用于腹部、浅表和微血管造影

- 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 自动工作流协议

  - 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

- 穿刺针增强技术

  - 双屏实时对比显示增强前后效果

  - 增强平面角度可调，步进10°

- 测量分析和报告

  - 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

  - 血管内中膜自动测量

- ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

  - 射血分数自动测量

  - 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

  - 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

  - 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

  - 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 检查存储和管理

- 240G固态硬盘

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 焦点：4个，动态可调

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率	1-6MHz，支持扩展成像；

  - 电子相控阵：超声频率1-5MHz，扫描角度≥90°；

  - 电子线阵：超声频率3-13MHz，支持扩展成像；

  - 小儿微凸探头：3-11MHz

  - 最大显示深度:≥39cm

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

  - 动态范围: 30-190dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

  - 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - PW最大速度: ≥9.21m/s

  - 最小速度: ≤5mm/s

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

  - 零位移动：≥8 级

  - 快速角度校正

- 连通性

  - 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

  - 支持数据无线传输

  - 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

  - 专用台车：可升降、防盗锁模块

  - 具备可装卸探头扩展槽

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件