高端彩色多普勒超声诊断仪（皮肤、神经及肌骨超声）采购需求

- 设备名称：彩色超声诊断设备

- 数量：一套

- 用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神    经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，可以满足开展新的临床应用需求的超声系统。

- 交货期：合同生效后三个月

- 主要技术规格及系统概述：

5.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1   ≥22英寸OLED高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像，

监视器自由臂可任意角度移动

5.1.2   ≥10.4英寸大屏幕彩色液晶触摸控制屏

5.1.3   智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调

5.1.4   全程实时连续动态聚焦技术

5.1.5   智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度

5.1.6   数字化高分辨率二维灰阶成像单元

5.1.7   数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

5.1.8   数字化能量多普勒血流成像单元

5.1.9   数字化频谱多普勒显示及分析系统

5.1.10  数字化M型显示及分析系统

5.1.11  全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置

5.1.11.1  图像冻结前后均可取M型

*5.1.11.2  M型取样线≥3条

*5.1.11.3  支持凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.12  数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.13  组织多普勒成像单元

5.1.14  空间复合成像技术（复合角度可调）

5.1.15  组织谐波成像功能

5.1.16  图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像

5.1.17  自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级

5.1.18  具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别

5.1.19  具备实时二同步/三同步能力

5.1.20  具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

5.1.21  具备增强血流成像技术：高精细血流成像，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息

5.1.22  具备实时多普勒自动包络分析功能

5.1.23  具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能

5.1.23.1 慢放倍率可实时调节

5.1.23.2 慢放速度可达原速度1/10

5.1.24  具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术

5.1.24.1  ≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI

5.1.24.2  支持凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.24.3   无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析

5.1.25  具备超宽视野成像

5.1.26  系统数字化处理通道≥7,072,000

5.1.27  具备实时组织弹性成像功能

5.1.27.1  具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算

5.1.27.2  具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上

5.1.27.3  具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像

5.1.27.4  具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

5.1.27.5  与原始数据兼容，并支持离线数据分析

5.1.27.6  支持凸阵、线阵、腔内等探头

5.1.28   具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度并取平均值

5.1.29  具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能：

5.1.29.1  具有至少11个弥散定量诊断参数

5.1.29.2  具备应变直方图显示

5.1.30  具备剪切波技术

5.1.30.1  具备剪切波速度分布直方图

5.1.30.2  测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数（ATT）测量

5.1.30.3  外部输出测量数据可用（CSV文件格式）

5.1.31  具备联合弹性成像功能

5.1.31.1  在双屏视图中同时显示RTE和SWM图像

5.1.31.2  同屏测算并显示RTE和SWM计算多项参数数值

5.1.32  具备造影谐波成像功能

5.1.32.1  具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高

5.1.32.2  具有时间强度曲线分析

5.1.32.3  具有双时间计时器

5.1.32.4  具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别

5.1.33  具备耦合剂加热装置

5.2  测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒）

5.2.1   一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等

5.2.2   M型测量

5.2.3   多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）

5.2.4   产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等

5.2.5   妇科测量与分析

5.2.5.1  具备专业卵泡测量软件包

5.2.5.2  可自动计算卵泡大小及平均值

5.2.5.3  具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序

5.2.5.4  报告中每侧显示卵泡≥10个

5.2.6   心脏功能测量与分析

5.2.7   外周血管血流测量与分析

5.2.8   乳腺测量与分析

5.2.8.1  具备专业乳腺测量软件包

5.2.8.2  具备乳腺占位分布图

5.2.9   髋关节角度测量与分析

5.2.9.1  可显示基于Graf分布的髋臼类型

5.2.10  IMT自动测量与分析

5.2.11  报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示

5.1.11.1  具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告

5.1.11.2  用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式

5.1.11.3  测量结果的字号可更改≥3种选择

5.3  图像存储与（电影）回放重现单元

5.3.1 主机硬盘≥1TB，电影回放单元63500帧

5.4  输入/输出信号：

5.4.1  输入：DVI、S端子

5.4.2  输出：DVI、S端子、复合视频

5.5  图像管理与记录装置

5.5.1  超声图像存档与病案管理

5.5.2  USB存储器

5.5.3  兼容DICOM 3.0

5.6  DICOM 网络连接

六、技术参数及要求

6.1  系统通用规格：

6.1.1  监视器：≥22英寸OLED高分辨率显示器，广视角、高对比度

6.1.2  操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸

6.1.3   探头个数：5个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头、超高频线阵探头、超宽频凸阵探头、超宽频经阴道凸阵探头各1个

6.1.4  可任意互换电子探头接口：≥6个（可激活4个）

6.1.5  预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件

6.1.6  安全性能：符合进口商品安全质量要求

6.1.7  系统动态范围≥320dB

6.2  探头规格

6.2.1  频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调

6.2.2  类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头

6.2.3  B、D、M兼用：

6.2.3.1   凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.2.3.2   线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.2.3.3   相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.2.4  探头工作频率范围

6.2.4.1   凸阵：频率 1-6 MHz

6.2.4.2   线阵：频率 5-18MHz

6.2.4.3   线阵：频率 2-12MHz

6.2.4.3   凸阵：频率 4-8 MHz

6.2.4.4   微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度

6.2.5  最大扫描深度≥40cm（依赖探头）

6.3  灰阶显像主要参数：

6.3.1  发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射

6.3.2  接收方式：多重高速数字化波束形成器

6.3.3  数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit

6.3.4  增益调节：B、M、D可独立调节

6.3.4.1  TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

6.3.4.2  实时及冻结后均可调

6.3.5  成像速率

6.3.5.1  凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒

6.3.5.2  相控阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥168帧/秒

6.4  频谱多普勒：

6.4.1  显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF

连续波多普勒CW；双多普勒 Dual Gate Doppler

6.4.2  多普勒频率可视可调

6.4.3  多普勒基准频率：

凸阵：PWD；2.14 ~ 3.16MHz

线阵：PWD；3.53 ~ 7.50MHz

相控阵：PWD：1.50 ~ 2.50MHz

6.4.4  最大测量速度：

6.4.4.1  PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s

6.4.4.2  CWD 正向或反向血流速度≥16m/s

6.4.5  最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

6.4.6  取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

6.4.7  多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.5  彩色多普勒

6.5.1  显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示

6.5.2  彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像

6.5.3  高精细动态血流

6.5.4  显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30°

6.5.5  成像速率

6.5.5.1  凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/秒

6.5.5.2  相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥60帧/秒

6.6  数字化图像管理与记录装置

6.7  动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在PC机上直接观看图像