高端彩色多普勒超声诊断仪（介入超声）采购需求

一、设备名称：数字化彩色超声波诊断装置

二、数量：一套

三、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。

四、所配软件为最新版本，并可持续升级

五、主要技术规格和描述：

5.1	数字化彩色超声波诊断装置包括：

5.1.1	≥21.3" IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动 态显示图像

5.1.2	≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏

5.1.3  具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率

    - 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调

    - 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的  声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。

    - 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。

    - 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。

    - 数字化高分辨率二维灰阶成像单元

    - 数字化M型显示及分析系统

5.1.10	数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元

5.1.11	数字化能量血流成像单元

5.1.12	数字化频谱多谱勒显示和分析系统

5.1.13	数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.14	组织谐波成像功能

5.1.15	空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示

    - 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处    理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节

    - 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力。

5.1.18	具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性

5.1.19	梯形拓展成像功能，扩大扫查视野，并具有宽景成像功能。

5.1.20	原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数

    - 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。

    - 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。

5.1.23	穿刺针实时双幅增强显示功能

5.1.24	实时自动多普勒包络分析。

5.1.25	实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；

5.1.25.1	≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI

5.1.25.2	支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头

5.1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能

5.1.27	 具备实时组织弹性成像功能

5.1.27.1  具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行        多级调整

5.1.27.2  具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性

5.1.27.3  弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调

5.1.27.4  支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等

5.1.27.5  具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值

5.1.27.6  具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

5.1.28	 全身低机械指数实时造影成像单元

5.1.28.1	具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信  号，造影谐波的敏感性更高

5.1.28.2	实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像

5.1.28.3	监控模式，系统在连续发射低声压超声时可间断发射高声压声波

5.1.28.4	具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间

5.1.28.5  具有造影剂微泡可编程的爆破模式

5.1.28.6  具备微细血管成像，叠加造影谐波回声信息，显示组织或病灶的微循环灌注

5.1.29	造影分析功能

5.1.29.1具备时间强度曲线分析

5.1.29.2	具备彩虹灌注成像技术，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织或病灶不同时相的微泡灌注；

5.2	 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。

5.2.1	一般测量：距离、面积、周长、容积、角度

5.2.2	M型测量

5.2.3	多谱勒血流测量及分析

5.2.4	实时多谱勒频谱自动描计

5.2.5	产科测量与分析

5.2.6	子宫测量与分析

5.2.7	卵巢、卵泡测量与分析

5.2.8	心脏功能测量与分析

5.2.9	外周血管血流测量与分析

5.2.10	泌尿科测量和分析

5.2.11	小器官测量和分析

5.2.12	腹部测量和分析

5.3  图像存储与（电影）回放重现单元

5.4  输入/输出信号

5.4.1	输入: VCR，外部视频

5.4.2	输出: 复合视频，S---视频

5.5	 图像管理与记录装置

5.5.1	超声图像存档与病案管理

5.5.2	DVD/CD存储器，USB存储器

5.5.3	兼容DICOM3.0

5.6	 DICOM兼容

六、技术参数及要求:

6.1	系统通用功能

6.1.1	监视器：≥21.3"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像

6.1.2	主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸

6.1.3	操作面板各按键功能可编程、可用户自定义

6.1.4	探头个数：4个，包括电子凸阵腹部探头、超宽频线阵探头、超宽频经阴道微凸阵探头、超宽频术中凸阵探头各1个

6.1.5	全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口）

    - 二维、彩色双幅实时成像功能

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.8	安全性能：符合进口商品安全质量要求

6.2	灰阶显像主要参数

6.2.1	探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调

工作频率范围：

6.2.1.1	凸阵：超声频率2-5MHz

      - 线阵：超声频率5-13MHz

6.2.1.3   凸阵：超声频率1-6MHZ

6.2.1.4   凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度

6.2.2	发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，

≥8段

6.2.3	接收方式：多重高速数字化声束形成器

6.2.4	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 迹，A/D≥12bit

6.2.5	回放重现：灰阶图像回放≥10000幅

6.2.6	增益调节：B、M、D可独立调节

6.2.6.1	STC分段≥8段调节

6.2.6.2	实时调节或冻结后可再调节

6.2.7	横向（水平向）增益调节功能：≥8段

6.2.8	最大扫描深度： 40cm

6.3	 频谱多谱勒

6.3.1	方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；

连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler

6.3.2	多谱勒频率可视可调

6.3.3	最大测速

6.3.3.1	PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s

6.3.3.2	CWD血流速度≥16.04 m/s

6.3.4	最低测速：≤2mm/s

6.3.5	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

6.3.6	多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.3.7	滤波器：分级可调，PW、CW分别可调

B、D、M兼用：

凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.4	 彩色多谱勒

6.4.1	显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示

6.4.2	彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血             流成像

6.4.3	高精细动态血流，具有无二维背景显示

6.4.5	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。

6.4.5	彩色自动优化功能

6.4.6	彩色壁运动消除技术

6.5	 数字化图像管理与记录装置

6.5.1	原始射频数据存储

6.5.2	光盘刻录，USB接口

6.5.3	动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换