低位电动手术床五张采购需求

1、采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，手术床标配蓄电池组，日常工作中手术床由蓄电池供电，确保手术床长时间无电源线状态下工作，以免电充妨碍医务人员活动，同时也保留电源直接供电功能，确保最大的安全性；

2、床面宽度约500mm，长度约2000mm，头板可安全延长60mm，载重≥250kg；

3、手术床采用头脚互换设计，头板、背板、腿板分段调节，床面可纵向平移，可以进行腰上腰下体位调节；且控制器上两个动作均可一键完成，使用方便快捷；

4、床板：由头板、背板、延长背板、坐板、分腿式腿板组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸、下折及分腿板可左右分开，便于安装悬空式骨科牵引架、妇产科、泌尿科冲洗设备；

4、手术台升降调节范围：最低位距地面≤600mm，行程高度调节范围 ≥450mm，较低位的床面高度可满足特殊手术需求；

5、床板采用X光可透视材料,可获优良之影像品质，床面可双向（向头、向脚）平移≥155mm，为术中使用C形臂或术中造影提供最便利的条件，确保颈部、胸部、腹部、腿部拍片没有任何阻挡，做到透视完全无死角；

6、具有两套独立的电子控制操作系统：有线控制和手术床体备用操作主板，备用操作主板位于手术床床柱的侧面，方便备用时操作；

7、底座重心中心柱设计，防水，防锈，具有刹车装置；

8、抗静记忆海绵手术床垫，床垫由多层结构组成，厚度≥80mm，防静电、防导电，便于消毒擦拭；

9、标准配置：头板*1、脚板*2、手臂板（含固定器）*2、麻醉布帘架（含固定器）*1、遥控器*1、手臂约束带*2、腿部约束带*1 ；

10、侧卧、截石、俯卧体位配件一套、跪板*1；

11、固定器各5个（大号、小号）。