128排CT采购需求

设备技术规格及要求

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥75cm |
| 1.2 | 驱动方式 | 线性马达（电磁直接驱动） |
| 1.3 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 1.5 | 机架密闭，恒温恒湿 | 具备 |
| 2 | X线球管及高压发生系统 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高压发生器总功率 | ≥100 KW |
| 2.1.2 | 球管电压档位 | ≥4 |
| 2.1.3 | 最大输出管电压 | ≥140 kV |
| 2.1.4 | 最小输出管电压 | ≤80 kV |
| 2.2 | 球管 |  |
| 2.2.1 | 独立X线球管数量 | ≥1套 |
| 2.2.2 | 球管冷却方式 | 油冷 |
| 2.2.3 | 球管阳极热容量 | >6.5 MHU或<1 MHU |
| 2.2.4 | 球管电压调节精度 | ±1% |
| 2.2.5 | 球管阳极最大散热率 | ≥2000 KHU/min |
| 2.2.6 | 球管小焦点 | ≤0.7×0.7 mm或动态调整 |
| 2.2.7 | 球管大焦点 | ≤0.9×1.1 mm或动态调整 |
| 2.2.8 | 最大球管电流 | ≥650 mA |
| 2.2.9 | 70千伏下最大管电流 | ≥500 mA |
| 2.2.10 | 球管保用 | 全保1年包更换，无扫描次数限制 |
| 2.2.11 |  |  |
| 3 | 探测器 |  |
| 3.1 | X线数据采集系统（DAS）数量 | ≥1 |
| 3.2 | 探测器类型 | 提供最新型探测器技术 |
| 3.3 | 探测器排数 | ≥128排或2x64排 |
| 3.4 | 每排探测器物理宽度 | ≤0.7 mm |
| 3.5 | Z轴数据采集系统（DAS）通道总数 | ≥128 |
| 3.6 | 数据最大采样率 | ≥3000次/360° |
| 3.7 | 每360°数据采集层数 | ≥128 |
| 3.8 | 每360°数据重建层数 | ≥128 |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥200 mm/s |
| 4.3 | 螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围 | ≥80 mm |
| 4.4 | 最大垂直移床速度 | ≥40 mm/s |
| 4.5 | 最小垂直移床速度 | ≤40 mm/s |
| 4.6 | 床面垂直升降最高点 | ≥80cm |
| 4.7 | 床面垂直升降可低至 | ≤60 cm |
| 4.8 | 床面最大承重 | ≥200 kg |
| 4.8 | 扫描面到面板的距离 | ≤40 cm |
| 4.9 | 触屏控制床位移动功能 | 具备 |
| 5 | 主控台 |  |
| 5.1 | 主计算机 | 提供计算机型号 |
| 5.2 | 计算机内存 | ≥16 GB |
| 5.3 | 计算机主频 | ≥四核CPU，≥4x3.6 GHz（或等效） |
| 5.4 | 硬盘数据容量 | ≥4 TB |
| 5.5 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |
| 5.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19寸 |
| 5.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1280X1024, 0.29 mm |
| 5.8 | DICOM 3.0接口 | 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment |
| 5.9 | 患者列表软件 | 具备 |
| 5.10 | USB 3.0外设接口 | 具备 |
| 5.11 | 可编辑储存的扫描方案 | ≥6000条 |
| 5.12 | 同步并行处理功能 | 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.13 | 并行重建功能 | 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 |
| 6 | 扫描与重建参数 |  |
| 6.1 | 最快机架旋转速度 | ≤0.4 s/360° |
| 6.2 | 机架旋转速度选项 | ≥4种 |
| 6.3 | 体部扫描最大螺距 | ≥2.0 |
| 6.4 | 单次连续螺旋扫描范围 | ≥140 cm |
| 6.5 | 单次连续螺旋扫描时间 | ≥60 s |
| 6.6 | 序列扫描最大覆盖范围 | ≥160 cm |
| 6.7 | 最薄图像扫描层厚 | ≤0.625 mm |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥40幅/秒 |
| 6.9 | 最大图像重建视野FOV | ≥50 cm |
| 6.10 | 图像重建矩阵 | ≥512X512 |
| 6.11 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.625 mm |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | 密度分辨率 | ≤9.0 mGy, CTDI vol |
| 7.2 | X/Y轴空间分辨率 MTF=2% | ≥14 lp/cm |
| 7.3 | Z轴空间分辨率 MTF=2% | ≥14 lp/cm |
| 7.4 | 最小CT值（非扩展CT值） | ≤-1024 HU |
| 7.5 | 最大CT值（非扩展CT值） | ≥+3071 HU |
| 7.6 | CT值均一性：使用20 cm水模测量 | ≤4 HU漂移 |
| 7.7 | 各向同性分辨率 | ≤0.5 mm |
| 8 | 影像工作流技术 |  |
| 8.1 | 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统 | 具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 |
| 8.2 | 机架内置触控屏显示系统数量 | 具备 |
| 8.3 | 机架激光定位系统 | 具备 |
| 8.4 | 一键式摆位按钮 | 机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 |
| 8.5 | 双向交流系统 | 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 |
| 8.6 | 螺旋扫描螺距范围 | 0.5-3.0，连续可调 |
| 8.7 | 信号自适应增强技术 | 具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 |
| 8.8 | 智能参数调整技术 | 具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 |
| 8.9 | 智能扫描辅助技术 | 具备扫描参数设定的辅助指导功能 |
| 8.10 | 造影剂自动触发功能 | 具备 |
| 8.11 | 线束硬化伪影校正算法 | 具备校正线束硬化伪影的专用重建算法 |
| 8.12 | 三维容积渲染成像技术 | 具备 |
| 8.13 | 自动三维重建功能 | 具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 |
| 9 | 临床应用技术 |  |
| 9.1 | 心脏扫描物理单扇区时间分辨率 | ≤50 ms |
| 9.2 | 多扇区重建功能 | 具备 |
| 9.3 | 心脏扫描最大螺距 | ≥2 |
| 9.4 | 心电门控装置 | 具备心电监控及心电图显示系统 |
| 9.5 | 不同的钙化积分扫描模式个数 | ≥3 |
| 9.6 | 一站式胸痛三联检查扫描时间 | 具备 |
| 9.7 | 心率自适应螺距调节技术 | 具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能 |
| 9.8 | 前瞻性心电门控自动曝光范围技术 | 具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能 |
| 9.9 | 回顾性心电门控扫描最小剂量曝光 | 具备 |
| 9.10 | 前瞻性心电门控低剂量曝光 | 具备 |
| 9.11 | 心脏最佳时相自动重建技术 | 具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相（提供英文技术名称） |
| 9.12 | 相对时相重建技术 | 具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 |
| 9.13 | 绝对时相重建技术 | 具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 |
| 9.14 | 图像预览功能 | 具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据 |
| 9.15 | 心电编辑功能 | 具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 |
| 10 | 低剂量技术 |  |
| 10.1 | 管电流自动实时调节技术 | 具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相 |
| 10.2 | 智能管电压技术 | 具备根据定位像自动选择kV |
| 10.3 | 80kV超低剂量扫描技术 | 具备 |
| 10.4 | 迭代重建技术 | 具备，提供经FDA认证的迭代重建技术的证书证明：Siemens提供ADMIRE，GE提供Veo，Philips提供iMR，Toshiba提供AIDR 3D |
| 10.5 | 迭代重建速度 | ≥20幅/秒 |
| 10.6 | 智能滤过技术 | 在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置 |
| 10.7 | 智能剂量管理技术 | 具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能 |
| 11 | 图像后处理工作站 |  |
| 11.1 | 原厂工作站数量 | 1套 |
| 11.2 | 内存 | ≥500GB |
| 11.3 | 主频 | ≥10X2.4 GHz |
| 11.4 | 硬盘容量 | ≥1000 GB |
| 11.5 | 可储存图像数量 | ≥540000幅（512×512不压缩） |
| 11.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19寸 |
| 11.7 | 医学专用液晶屏显示器分辨率 | ≥1280×1024 |
| 11.8 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |
| 12 | 临床后处理应用软件 |  |
| 12.1 | 图像显示功能 | 具备 |
| 12.2 | 照相功能 | 具备 |
| 12.3 | 打印功能 | 具备 |
| 12.4 | 视频捕捉和编辑工具 | 具备 |
| 12.5 | 图像存档和网络系统 | 具备 |
| 12.6 | 实时多平面重建MPR | 具备 |
| 12.7 | 三维重建软件包 | 具备 |
| 12.8 | 三维容积测量评估软件 | 具备 |
| 12.9 | 血管分析软件 | 具备 |
| 12.10 | 心脏分析软件 | 具备 |
| 12.11 | 心功能分析软件 | 具备 |
| 12.12 | 神经后处理软件包 | 具备 |
| 12.13 | 肿瘤后处理软件包 | 具备 |
| 12.14 | CT结肠分析软件 | 具备 |
| 12.15 | 灌注成像软件 | 具备 |
| 12.16 | 自动报告软件 | 具备，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录 |