技术要求（技术指标、功能及配置）

| 序号 |  |
| --- | --- |
|  | 技术参数要求 |
| 1 | 技术原理：利用脉搏波图像理论与技术同步采录心电、心音、动脉、静脉四道生理讯号波型，从时相、压力、容量、阻抗四方面全面分析左、右心功能各项指标及体、肺循环血流动力学的动态变化，获得实时血流动力学参数。 |
| 2 | 测量参数（52项血流动力学指标数据，全面评价心脏功能） |
| 2.1 | 反映心脏泵血功能的参数: 左心搏指数LSI、右心搏指数RSI、左心排指数LCI、右心排指数RCI、左室喷血分数EF、心输出量CO、心率HR |
| 2.2 | 反映心脏作功的参数: 心脏总功率 LCWT、左室有效功率 LWE、左室总泵力 LTPF、左室功率 LWT、左室机械效率 LEWK、动脉机械效率 AWK |
| 2.3 | 反映心肌收缩力的参数: 射流压力EPE、左室喷血压 JP、左室有效泵力 VP |
| 2.4 | 反映心室舒张功能的参数: 右室等容指数RCRI 、左室等容指数LCRI |
| 2.5 | 反映左室前负荷的参数:左室舒末期血量LVDV、左室舒末期压力LVDP |
| 2.6 | 反映左室后负荷的参数:左室喷血阻抗CR、平均舒张压PDM、平均收缩压 PSM、平均脉压PPM、中心动脉平均压 CAPM |
| 2.7 | 反映右心功能的参数:中心静脉收缩压CVPS、中心静脉平均压CVPM、右室收缩压RVPS、右室平均压RVPM、肺动脉收缩压PAPS、肺动脉舒张压PAPD、肺动脉平均压PAPM、肺毛收缩压PWAPS、 肺毛平均压PWAPM、外周血管阻抗SVR、肺小动脉阻抗PVR |
| 2.8 | 反映容量的参数: 有效循环容量GCV |
| 2.9 | 反映阻抗的参数: 总阻抗RTM、动脉特性阻抗RS |
| 2.10 | 反映心肌及动脉顺应性的参数:心肌弹性模量VE、综合反射系数ETK、心率变异HRV、血液粘性V、脉搏波特征值K、血管顺应性指标值AC |
| 2.111 | 反映冠脉循环参数:心肌耗氧量CMO、冠脉缺血域值CMR、血流平滑度CTN |
| 2.12 | 反映外周代偿参数：静脉回流系数RVK、系统输运系数SK、主动脉输运系数BK、心功能指数DK |
| 3 | 技术性能 |
| 3.1 | 通过颈部三脉球采集静脉波检测右心系列参数； |
| 3.2 | 准确反映体、肺循环血流动力学的动态变化； |
| 3.3 | 无创、安全、几乎无耗材、操作方便，体表采集信息和定量分析一次性完成； |
| 3.4 | 同时具有高血压自动诊断分型功能，对临床高血压病的分型和用药治疗具有指导意义。 |
| 3.5 | 多种显示和打印模式，可打印52项参数和四道波型报告； |
| 3.6 | 有手动定点和自动定点两种定点方式，可任意修正不正确定点； |
| 3.7 | 高清液晶显示器，图形清晰，分辨率高，屏幕可实时显示秒线、脉搏波走向图、心音走向图、心电走向图、实测值、正常参考值，图形与参数之间可自由选择切换； |
| 3.8 | 通过手腕夹子式动脉传感器采集动脉波，方便快捷。 |
| 3.9 | 采样结束系统自动提示心功能评估结果及 60 余项临床诊断结论，打印机采用惠普激光打印机，打印清晰且快捷方便。 |
| 3.10 | 能与医院LIS网等系统联网。 |
| 3.11 | 具有 500GB 的储存空间，可储存 ≥200000 份病人报告。 |
| 3.12 | 可缩放心音图，采样波形自动调平，可以自动选几个波段取平均值计算 |
| 3.13 | 可单独调整每个采样波形的显示位置 |
| 3.14 | 心电通道频率响应变化范围为 0.67~25Hz（±3dB），脉搏通道信 号为 1Hz~5Hz（±3dB），心音通道信号为 20Hz~35Hz（±3dB）。（需提供产品注册证或检验报告予以证明） |
| 3.15 | 报告单可根据医院需求设置医院名称、报告单名称、送诊科室、住院号、操作者、诊断医师等 |
| 3.16 | 产品采用悬臂式设计显示器与主机相连，并在设备左右两侧均配置有传感器接入口。 |
| 3.17 | 产品操作系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权。 |
| 4 | 仪器硬件技术参数 |
| 4.1 | 全心功能血流动力检测分析系统 |
| 4.2 | 液晶显示器 |
| 4.3 | 增益范围 |
| 4.3.1 | 心电通道：40ｄB～60ｄB |
| 4.3.2 | 动脉通道：45ｄB～60ｄB |
| 4.3.3 | 静脉通道：45ｄB～60ｄB |
| 4.3.4 | 心音通道：35ｄB～50ｄB |
| 4.4 | 实际测量范围 |
| 4.4.1 | 心电、心率：30bpm～300bpm(±10%) |
| 4.4.2 | 动脉、静脉：30bpm～300bpm(±10%) |
| 4.4.3 | 心音通道：25bpm～250bpm(±10%) |
| 4.4.4 | 各通道折合到输入端噪声电平≤15µ Vp-p |
| 4.4.5 | 心电通道的共模抑制比≥72ｄB |
| 4.4.6 | 心电通道输入阻抗≥2.5MΩ |
| 4.4.7 | 心电通道输入回路电流≤1µA |
|  | 配置要求 |
| 1 | 全心功能检测分析仪、1套 |
| 2 | 心电导联线组件、2根 |
| 3 | 心音导联线组件、2根 |
| 4 | 动脉导联线组件、2根 |
| 5 | 静脉导联线组件、2根 |
| 6 | HP激光打印机、1台 |
| 7 | 夹子及沙包、2套 |
|  | 其他要求 |
| 1 | 投标产品具备有效的医疗器械注册证（提供完整注册证复印件加盖公章） |
| 2 | 负责与体检和医院其他系统接口费用，配置可开展工作的台式电脑一台。 |