## Sheet1
窥视管及纤维喉钳组合配置清单
窥视管与纤维喉钳组合套装C
序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 窥视管 | 大号 | 1 | 只 | 1、窥视管长度18Cm,前端弧形10°14.5×20，后端28×25。 2、窥视管内置喉内窥镜通道，内窥镜卡扣为插入固定式。
2 | 窥视管 | 小号 | 1 | 只 | 1、窥视管长度18Cm,前端弧形10°13×20，后端28×25。 2、窥视管内置喉内窥镜通道内窥镜卡扣为插入固定式。
3 | 灯芯 | 3*150mm | 1 | 支 | 1、灯芯长度16Cm外径φ3.5光纤直径φ3。
4 | 支撑架 | 涡轮 | 1 | 套 | 1、支撑架长度38Cm,杆子35°，胸托直径φ120，转轮直径φ80
5 | 喉内窥镜 | 12°φ4×185mm | 1 | 支 | 1、喉内窥镜工作长度18.5Cm,外径φ4，视向角12°反向，市场角度大于60°。 2、★2、内窥镜接口插入式固定接口。
6 | 显微喉钳 | 圆口 0° 2.0mm | 1 | 把 | 1、显微喉钳0°杯口直径φ2要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
7 | 显微喉钳 | 圆口 0° 3.5mm | 1 | 把 | 1、显微喉钳0°杯口直径φ3.5要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
9 | 显微喉钳 | 圆口左弯 2.0mm(上弯15°） | 1 | 把 | 1、显微喉钳0°杯口直径φ2左弯要求锋利钳杆头端上弯15°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
10 | 显微喉钳 | 圆口右弯 2.0mm(上弯15°） | 1 | 把 | 1、显微喉钳0°杯口直径φ2右弯要求锋利钳杆头端上弯15°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
11 | 显微喉钳 | 圆口 45° 2.0mm 杆子弯15° | 1 | 把 | 1、显微喉钳45°杯口直径φ2要求锋利钳杆头端上弯15°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
12 | 显微喉钳 | 三角 45°2.2mm杆子弯15° | 1 | 把 | 1、显微喉钳三角45°2.2mm要求锋利钳杆头端上弯15°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
13 | 显微喉钳 | 三角 0° 2.2mm | 1 | 把 | 1、显微喉钳三角0°2.2mm要求锋利钳杆头端上弯15°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
14 | 喉分离钳 | 分离式 0° | 1 | 把 | 1、喉分离钳0°细齿2.2mm×7mm工作长度23Cm。 2、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
15 | 显微喉剪 | 0° | 1 | 把 | 1、显微喉剪0°要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
16 | 显微喉剪 | 45°杆子弯15° | 1 | 把 | 1、显微喉剪45°要求锋利，钳杆头端上弯15°工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
17 | 显微喉剪 | 左弯 | 1 | 把 | 1、显微喉剪左弯要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
18 | 显微喉剪 | 右弯 | 1 | 把 | 1、显微喉剪右弯要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理,手柄带冲洗通道
19 | 显微喉刀 | 镰状刀 | 1 | 支 | 1、显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1-φ3。
20 | 显微喉刀 | 三角尖头 | 1 | 支 | 1、显微喉刀头部三角形型1.8mm×6mm，刀杆要求锥度φ1-φ3。
21 | 显微喉钩 | / | 1 | 支 | 1、显微喉钩头部钩型1.8mm，刀杆要求锥度φ1-φ3。
22 | 显微喉钩 | / | 1 | 支 | 1、显微喉钩头部45°1.2mm，杆要求锥度φ1-φ3。
23 | 刀柄 |  | 1 | 支 | 1、刀柄宽度3Cm,长度11Cm。
24 | 吸引管 | φ2.5×230 | 1 | 支 | 1、吸引管直径φ2.5，长度23Cm。 2、头部要求顿型，带侧孔。
25 | 吸引管 | φ3×230 | 1 | 支 | 1、吸引管直径φ3，长度23Cm。 2、头部要求顿型，带侧孔。
26 | 吸引管 | φ3.5×230 | 1 | 支 | 1、吸引管直径φ3.5，长度23Cm。 2、头部要求顿型，带侧孔。
合计