听觉统合训练仪采购需求

一、主要技术指标：

1、实时听觉言语信号：

（1）★谐波频率误差：±4%；

（2）★基频实时响应速率：≤6ms；

（3）★FFT实时响应速率：≤48ms；

（4）★LPC实时响应速率：≤45ms；

（5）★语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%；

2、单通道低通滤波：

1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）★静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB

二、主要功能：

1、听觉统合训练用于提高听觉注意力、构建共同注意机制。可开展脑电波诱导治疗、脱敏治疗、★平衡治疗、高频治疗，具有时频组合滤波、频段迁移功能。

2、自定义训练模式：可自由选择滤波器种类、滤波参数、训练段数、时长、增益等等，达到个性化的训练效果。有8个滤波频段，频率范围为250-8000Hz。有10个吸频点，频点0.5、0.75、1、1.5、2、3、4、6、8、10kHz。

三、主要组成：

配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）、专用主机（处理器：2GHz以上；硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）、单通道低通滤波器、单向型专业话筒（频率响应50Hz-15KHz）、单通道低通滤波器（静止噪声≤2mV）、显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20英寸以上）、打印机（USB接口，支持A4纸打印）、听觉听处理障碍功能检测与训练仪软件。

蓝牙模式，一台主机，三台子机。

四、资质要求：

1、必须提供医疗器械检验报告或者软件测试报告，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51国家标准。主要功能指标前标记为“★”的必须与所提供的报告相符合。

2、必须提供医疗器械检验报告，主要技术指标前标记为“★”的必须与所提供的报告相符合。

3、需提供听觉听处理障碍功能检测与训练仪软件的计算机软件著作权登记证书，且为保障仪器设备的可靠性和安全性，所提供的计算机软件必须与产品为同一品牌或同一厂家。