| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目 |
| 项目编号： | GXZC2023-G1-003475-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |

| 采购人： | 桂林医学院附属医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2023年10月

- 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  供应商须知	69

第四章  评标方法及评标标准	73

第五章  合同主要条款格式	85

第六章  投标文件格式	95

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目

(GXZC2023-G1-003475-JDZB)公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况 桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目招标项目的潜在供应商应登录政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件，并于2023年10月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号：GXZC2023-G1-003475-JDZB

项目名称：桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目

预算总金额（元）：41310000

采购需求：

标项一：桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目-A分标

数量：7

预算金额（元）：19080000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高端彩色超声诊断系统（血管）（一）1台，高端（血管）彩色超声诊断系统（二）1台，高端彩色超声诊断系统（心脏）1台，高端彩色超声诊断系统（经食道心脏）1台，超高端彩色多普勒超声诊断仪（盆底）1台，高端彩色多普勒超声诊断仪（输卵管造影）1台，高端便携式彩色多普勒超声诊断仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：18920000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内到货并安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二：桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目-B分标

数量：3

预算金额（元）：9990000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超高端实时四维胎儿心脏彩色多普勒超声诊断仪1台，超高端彩色多普勒超声诊断仪1台，超高端妇产专业彩超1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：9760000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内到货并安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项三：桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目-C分标

数量：4

预算金额（元）：12240000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高端彩色多普勒超声诊断仪（皮肤、神经及肌骨超声）1台，高端彩色多普勒超声诊断仪（小儿胃肠超声）1台，高端彩色多普勒超声诊断仪（介入超声）1台，高端彩色多普勒超声诊断仪（前列腺穿刺介入）1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：12110000

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内到货并安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2023年10月8日至2023年10月31日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月31日09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2023年10月31日09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年10月31日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

4.“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：桂林医学院附属医院

地址：桂林市秀峰区乐群路15号

项目联系人：蒋老师

项目联系方式：0773-2802050

邮箱：gyzbcg@163.com

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式： 0773-3696789转2

广西机电设备招标有限公司

2023年10月8日

- 第二章  项目采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.是否接受进口产品：

本项目除A分标中序号5、6、7采购货物及B分标中序号3采购货物不接受进口产品外，其余产品均接受进口产品。

备注：

（1）供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

（2）如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

5.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

6.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

▲7.供应商必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可证或者备案证明（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

8.如投标产品属第二、三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖公章。

A分标

二、技术要求

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本分标为货物采购项目，核心产品为：序号1 高端（血管）彩色超声诊断系统（一）。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 | 控制单价（元） | 需要提供的技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端（血管）彩色超声诊断系统（一） | 1台 | 工业 | 一、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统要求： 1 主机成像系统： 1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，触摸屏可实时显示检查图像，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。 1.3集束精准发射技术，全程动态聚焦 1.4 脉冲优化处理技术 1.5 海量并行处理技术 1.6 自适应增益补偿技术 1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.9 脉冲反向谐波成像单元； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 彩色多普勒能量图技术； 1.12 方向性能量图技术 1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.14 动态范围≥300dB 1.15 数字化通道≥4,000000 1.16 智能全程聚焦技术； 1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 ▲1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.21 内有一体化超声工作站； 2成像技术： 2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1080p（1920x1080） 2.2视野成像扫描技术 1)测量功能，电影回放功能 2)线阵、凸阵及容积探头具备 3)结合成像技术如复合成像技术结合使用 2.3 超声声速自动校正技术 1)针对肥胖及困难病人 2)可用于乳腺检查，并可调整级别 3)专门的预置条件 2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 2.6 造影成像技术 1)造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 2)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 3)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 2.7 弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3)具备浅表及腔内弹性成像 4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 ▲2.8 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3 外周血管测量和计算功能； 3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 3.5 心脏功能测量； 4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2100帧； 4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 5 输入/输出信号： 5.1 输入：DICOM DATA 5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 三、系统技术参数及要求： 1 系统通用功能： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，触摸屏可实时显示检查图像，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。 1.3探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 1.4 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 1.5 安全性能：符合国家商品安全质量要求； 2 探头规格 2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz， 从1 MHz 到12 MHz 2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频； 2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵 ▲2.4 单晶体探头≥3把，具有成人腹部、腹部微凸、成人心脏单晶体探头 2.5 成人腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz） 腹部微凸阵探头（2.0-7.0MHz） 成人相控阵探头（1.0-5.0MHz） 2.6 探头扫描深度≥35cm 2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD ；电子凸阵：B/PWD ；电子微凸阵：B/PWD ；电子矩阵：B/PWD ；电子相控阵：B/PWD、B/CWD 3 二维显像主要参数： 3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线 ▲3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节，触摸屏上可视可调； 3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 4 频谱多普勒： 4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度27.0m/s 4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 4.6 Doppler及M型电影回放：45 秒； 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 4.9 零位移动：7 级； 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 5 彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 6 超声功率输出调节： 6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 6.2 输出功率选择分级可调 7 记录装置： 7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 7.2 主机硬盘容量≥500G 7.3 DVD-RW 或USB图像存储 7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 四、提供操作手册 五、配置需求 1.配超声工作站1套【(显示器+主机)】、高清采集卡、采集器） 2.一台机器配一个耦合剂加热器 3. DICOM（3.0）储存功能 4 .端口连接费（与信息科对接） 5.整机质保三年（保修主机+所有探头） | 2860000.00 | 无 |
| 2 | 高端（血管）彩色超声诊断系统（二） | 1台 | 工业 | 一、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统要求： 1 主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。 1.3集束精准发射技术， 1.4 脉冲优化处理技术 1.5 海量并行处理技术 1.6 自适应增益补偿技术 1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.9 脉冲反向谐波成像单元； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 彩色多普勒能量图技术； 1.12 方向性能量图技术 1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 1.14 动态范围≥310dB 1.15 数字化通道≥7000000 1.16 智能全程聚焦技术； 1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.21 内有一体化超声工作站； 2成像技术： ▲2.1具备MaxVue全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1080p（1920x1080） 2.2视野成像扫描技术 1)测量功能,电影回放功能 2)线阵、凸阵及微凸阵探头具备 3)结合成像技术如复合成像技术结合使用 2.3 超声声速自动校正技术 1)可用于乳腺检查，并可调整级别 2)专门的预置条件 2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 2.6 造影成像技术 1)造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 2)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 3)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 2.7 弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3)具备浅表及腔内弹性成像 4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 ▲2.8术者模式，可实时双屏显示，主屏幕和触摸屏实时同步显示扫描图像 3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3 外周血管测量和计算功能； 3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 3.5 心脏功能测量； 4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 4.2 硬盘≥1TB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； 4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 5 输入/输出信号： 5.1 输入：DICOM DATA 5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 三、系统技术参数及要求： 1 系统通用功能： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。 1.3探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 1.5 安全性能：符合国家商品安全质量要求； 2 探头规格 2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12MHz 2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频； 2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵 ▲2.4单晶体探头≥3把，具有腹部、小儿腹部、成人心脏全面单晶体探头支持 成人腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 小儿腹部微凸探头（3.0-12.0MHz） 成人心脏探头（1.0-5.0MHz） 血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz） 2.5 扫描深度≥35cm 2.6 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD 电子矩阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD 2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 2.8 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种 3 二维显像主要参数： 3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线 ▲3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； 3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.6 接收超声信号系统动态范围≥300 dB 4 频谱多普勒： 4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s 4.5 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号)； 4.6 Doppler及M型电影回放：45 秒； 4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 4.9 零位移动： 7 级； 4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 5 彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 6 超声功率输出调节： 6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 6.2 输出功率选择分级可调 7 记录装置： 7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 7.2 主机硬盘容量≥1T 7.3 DVD-RW 或USB图像存储 7.4 USB接口≥5个，用于图像传输 四、技术手册一套 五、配置需求 1 配超声工作站1套【(显示器+主机)】、高清采集卡、采集器 2 一台机器配一个耦合剂加热器 3 DICOM（3.0）储存功能 4 端口连接费 5 整机质保三年（保修主机+所有探头） | 3200000.00 | 无 |
| 3 | 高端（心脏）彩色超声诊断系统 | 1台 | 工业 | 一、用途：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏、血管（外周、脑血管）、浅表器官、儿科、术中及其他介入检查和治疗等。 二、主要技术规格及系统要求 1.主机成像系统： 1.1高分辨率液晶显示器≥21.5 英寸, 分辨率≥ 1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12 英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度大于560度。 1.3触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。 1.4监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 1.5通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换。 1.6 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦 1.7 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式多级可调（≥5级），支持所有探头。 1.8 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元； 1.9 单晶体探头技术:支持相控阵、矩阵探头； 1.10 系统主机内置 ≥1TB 硬盘； 1.11 解剖 M 型技术,可 360 度任意旋转 M 型取样线角度方便准确的进行测量； 1.12 脉冲反向谐波成像单元； 1.13 彩色多普勒成像技术； 1.14 彩色多普勒能量图技术； 1.15 方向性能量图技术； 1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元； 1.17 动态范围≥310Db； 1.18 数字化通道≥7,000,000； 1.19 智能全程聚焦技术； 1.20 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 1.21 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转，支持线阵成像探头； 1.22 实时双同步/三同步能力； 1.23 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.24 内有一体化超声工作站。 2.二维灰阶成像单元 2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频 率必须具体在屏幕上显示； 2.2 单晶体探头技术用于经胸成人心脏探头、经胸小儿心脏探头； 2.3 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥5 级）； 2.4 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5； 2.5 线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15 度； 2.6 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC 曲线； 2.7 自动实时持续增益补偿； ▲2.8 LGC 侧向增益补偿技术，可支持相控阵，且可视可调； 2.9 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷 Simpson’s 测量； 2.10 分辨率和帧频可视可调，且支持线阵、相控阵； 2.11视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用； 2.12 穿刺引导功能：支持相控阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探 头穿刺引导角度≥3 个，线阵探头穿刺引导角度≥3 个； ▲2.13 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5 英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示； 2.14 扩展成像技术：线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术。 3. 彩色多普勒血流成像单元 3.1 具有二维彩色模式、能量图模式、彩色 M 型模式、组织速度图、组 织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式； 3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术； 3.3 彩色能量图及方向能量图； 3.4 单键预设血流成像参数； 3.5 彩色实时同屏双幅对比显像； 3.6 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色 图像（包括取样框角度、位置等）； 3.7 彩色增益可独立调节，支持线阵、相控阵。 4.频谱多普勒成像单元 4.1 自动多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 4.2 提供 PW、CW、HPRF 模式，高性能三同步成像； 4.3 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥14 个参数； 4.4 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程； 4.5 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需要灵活进行选择。 5.组织多普勒成像单元 5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像； 5.2 二维、彩色 M 型、速度曲线同屏显示； 5.3 专业TDI 测量软件包； 5.4 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析； 5.5 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示 30 个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 6.组织谐波成像单元 6.1具备滤波式谐波技术； 6.2 脉冲反相谐波技术； 6.3 可显示谐波频率和基波频率。 7.负荷超声成像单元 7.1 内置专业负荷超声模板； 7.2 自定义编辑模板； 7.3 支持运动负荷、药物负荷； 7.4 支持室壁运动造影成像模板； 7.5 可提供负荷超声斑点追踪定量分析； 7.6 智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程。 8.测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒） 8.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭 窄率有椭圆描迹和自定义描迹； 8.2 多普勒血流测量及分析； 8.3 心脏功能测量与分析，可支持 Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程； 8.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 9.心功能定量、半定量技术 9.1 自动二维心功能定量,依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算 EF，ESV，EDV； 9.2 也可提供更深层次报告页面，包括左室有关收缩、舒张功能的高 级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF； 9.3 aTMAD 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能； 9.4 可使用回放或存储剪辑分析，可在线分析。 10. 血管中内膜厚度自动测量 : 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内 的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 11.图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 11.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 11.2 硬盘≥1TB，DVD／USB 图像存储,电影回放重现单元 1100 帧； 11.3 具备主机硬盘图像数据存储； 11.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 11.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 11.6.参考信号：心电、心音、脉搏波。 12.输入和输出信号： 12.1 输入：输入：DICOM DATA； 12.2 输出：S-视频、DP 高清数字化输出。 12. 连通性：医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件。 三、技术参数及要求 1.系统通用功能 1.1 监视器:高分辨率液晶显示器≥21.5 英寸, 分辨率≥ 1920×1080,无 闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12 英寸,直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右 进行高度调整及旋转，最大旋转角度大于 560 度； 1.3 标准成像探头接口≥4 个，无针式微型接口，可通用； 1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。 2. 探头规格 2.1 频率:超宽频带探头, 探头频率 1MHz 到 12 MHz； 2.2 类型:成人相控阵、小儿相控阵、线阵； ▲2.3 单晶体探头≥2 把。 3.二维成像主要参数: 3.1 扫描: 成人心脏相控阵: 超声频率 1.0-5.0MHz； 浅表电子线阵: 超声 频率 3.0-12.0MHz； 小儿心脏相控阵：超声频率 2.0-9.0MHZ； 成人腹部凸阵：超声频率 1.0-5.0MHz 3.2 扫描速率: 相控阵，全视野，17cm 深度时，帧速率≥60 帧/秒线阵， 全视野，4cm 深度时，帧速率≥140 帧/秒； 3.3 扫描深度：最大扫描深度 30cm； 3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦； 3.5 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000 幅，存储时间≥5 分钟； 3.6 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预 设置≥30个； 3.7 增益调节:2D/Color/Doppler 可独立调节, TGC 分段≥7， LGC 分段 ≥4。 4.超声功率输出调节:B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8 级可调。 5.频率多普勒 5.1 方式:脉冲波多普勒 PW，连续波多普勒 CW，高脉冲重复频率 HPRF； 5.2 多普勒探头与频率:PW，CW； 5.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s；CW， 1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s ； 5.4 最低测量速度 1mm/s (非噪声信号) ； 5.5 显示方式:B/D、B/C/D、D； 5.6 电影回放:≥1000 帧； 5.7 零位移动: ≥7 级； 5.8 取样宽度及位置范围:宽度 0.5-20mm，分级； 5.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW 高通≥10 级,低通 ≥5 级； CW 高通≥8 级,低通≥5 级； 5.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D 扩展, B/D 扩展,局 放及移位。 6.彩色多普勒 6.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； 6.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示； 6.3 彩色显示角度: 20-90°选择； 6.4 彩色显示帧数: 85°, 18cm 深,帧频≥10 帧/秒； 6.5 组织多普勒帧频：85°，18cm 深，帧频≥110 帧/秒； 6.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°； 6.7 显示控制:零位移动分+15 级,黑/白与彩色比较,彩色对比； 6.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)。 7.超声图像及病案管理系统 7.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100 幅； 7.2 同屏电影回放≥4 画面,可调回放速度； 7.3 存储图像及文档≥:1TB 硬盘,CD/DVD、5 个 USB 存储； 7.4 报告存储,检索,统计； 7.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储； 7.6 DICOM 图像阅读器。 8.配置需求 8.1 配超声工作站1套：电脑(显示器+主机)、高清采集卡、采集器 8.2 一台机器配一个耦合剂加热器 8.3 DICOM（3.0）储存功能 8.4 端口连接费（与信息科对接） 8.5 整机质保三年（保修主机+所有探头） | 2950000.00 |  |
| 4 | 高端（经食道心脏）彩色超声诊断系统 | 1台 | 工业 | 一、用途：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏、血管、浅表小器官、经食道、术中及其他介入检查和治疗等。 二、产品的性能要求 1.主机系统性能概括 1.1显示器及操作系统 1.1.1 医学专用彩色液晶监视器，≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，自由臂可调节560°，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.1.2主机具备彩色触摸屏，≥12英寸，合理功能分区，可滑屏操作 1.1.3 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 1.1.4 全方位人机工程学设计 1.1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口 1.2 主机系统 1.2.1 全数字化多波束形成器 1.2.2 数字化通道数≥7000,000 1.2.3 动态范围≥310dB 1.2.4 系统主机≥16内核CPU，≥1TB硬盘，≥4GB显存 1.2.5精准波束形成技术和海量并行处理，依次接收海量原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦。 1.3 二维灰阶成像（部件）单元 1.3.1 单晶体探头技术，用于经胸心脏探头、经食道矩阵探头 1.3.2具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级） 1.3.3 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与宽景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.3.4 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可联合空间复合成像，扩展角度≥15度。 1.3.5 一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围 1.3.6 单键持续增益补偿 (AutoSCAN) ▲1.3.7 LGC侧向增益补偿技术，触摸屏上可视可调 1.3.8具备对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 1.4 频谱多普勒显示及分析系统 1.4.1 自适应多普勒技术 1.4.2 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像 1.4.3 具备智能多普勒血管检查技术，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）。 1.5 彩色血流成像（部件）单元 1.5.1自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 1.5.2 彩色能量图及方向能量图（CPA） 1.5.3 AutoColor单键调节血流成像参数 1.5.4 彩色对比及实时对比显像 1.5.5智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样框位置和偏转角度 1.6 组织多普勒成像（TDI） 1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 1.6.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 1.6.3 专业TDI测量软件包 1.6.4 可进行心肌应变及应变率定量分析 1.6.5 动态组织追踪取样 1.7 谐波成像技术（自然组织谐波成像、对比造影剂谐波成像） 1.7.1 具备滤波式及脉冲反相谐波技术 1.7.2 能量调制造影谐波技术 1.7.3 造影可与空间复合成像技术以及像素优化技术技术结合使用 1.7.4 具备二维及三维心脏造影技术 1.7.5 具备在机及脱机造影定量分析 1.8 负荷超声成像 1.8.1 具备二维及三维负荷超声 1.8.2 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 1.9视野成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与空间复合成像技术及像素优化技术结合使用。 1.10穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度>=4个；线阵探头穿刺引导角度>=3个。 1.11 心脏实时三维成像 1.11.1 主机和探头 1.11.1.1可达到7,000,000数字化通道同支持集束精准发射及海量并行处理步进行多个亚声束的形成、采集和延迟处理。 1.11.1.2 原始三维数据采集、切割、旋转 1.11.1.3 系统支持实时三维采集过程中的实时容积导航 1.11.1.4 系统支持方位角和仰角多平面视图 1.11.1.5 系统支持二维及三维成像模式任意切换 1.11.2 成像模式 1.11.2.1 实时三维成像(Live 3D) 1.11.2.2 实时三维血流成像(Live 3D Color) 1.11.2.3 三维全容积成像(Full Volume) 1.11.2.4 三维血流容积成像(Full Volume Color) 1.11.2.5 三维高帧频成像(HVR) 1.11.2.6 三维奔流容频成像(xVR) 1.11.2.7 三维单心动周期容积成像(One Beat Full Volume) 1.11.2.8 三维多心动周期容积成像 1.11.2.9 实时三维放大成像(3D Zoom) 1.11.2.10 实时三维血流放大成像(3D Zoom Color) 1.11.2.11 实时双容积视野成像 (Dual Volume Display)，可支持对面观及内面观 1.11.2.12 三维智能切割（iCrop），感兴趣区360度取样可在二维参考切面中进行切割，同时获得三维图像。 1.11.2.13三维智能断层（iSlice）, 可获取16切面，同步显示3个心尖切面和13个短轴切面。 1.11.2.14三维Z平面智能旋转。 1.11.2.15 xRES支持三维成像，支持三维容积成像及两种多平面成像显示。 1.11.2.16 三维MPR显示支持任意平面调整 1.11.2.17 三维彩色血流可选择性方向显示 1.11.2.18 三维动态空间彩色显像 1.11.2.19 三维图像质量指数 1.11.2.20 三维负荷成像（Live3D Stress） 1.11.2.21 三维造影成像 1.11.3 三维心功能定量 1.11.3.1 TVT真实容积成像技术,无几何推算 1.11.3.2 提供EDV、ESV、EF、左室重量等心功能定量 1.11.3.3 提供在线17节段左室容积曲线 1.11.3.4 提供三维时序及位移参数显像 1.12 实时任意平面成像（xPlane） 1.12.1 同屏显示任意相交互的两幅图像 1.12.2 支持二维及彩色模式 1.12.3 同步心功能定量 1.13实时智能旋转成像（iRotate） 1.13.1 矩阵探头实现0－360度任意平面显像 1.13.2 支持二维及彩色模式 ▲1.14支持心脏介入实时导航技术 2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 2.1 一般常规测量 2.2 多普勒血流测量及分析 2.3 心脏功能测量与分析 2.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 2.5 心功能定量、半定量技术 2.5.1自动二维心功能定量 (a2DQ) 2.5.1.1 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV； 2.5.1.2 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF； 2.5.1.3 aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能； 2.5.1.4 可使用回放或存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析； 2.5.2三维心功能定量 (3DQ) 2.5.2.1 实时 3D 数据组浏览和定量 2.5.2.2 智能导航器 (I Navigator) 图像控制, 包括灰阶及彩色 2.5.2.3 多平面视图(MPR), 包括单层平面，平行平面，无限制的MRP处理 2.5.2.4 3D 注释 2.5.2.5 心脏 3D 测量－距离、面积、LV 容积、LV 射血分数、LV 重量 2.5.2.6 智能切割导航工具(icrop) 2.5.3三维心功能定量（3DQA） 2.5.3.1 自动识别ESV显示自LV 二尖瓣环至心尖部的4-9个等间距的MPR 2.5.3.2 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积波形曲线 2.5.3.3 计算整体 LV 容积波形曲线并能同时显示17节段容积波形曲线 2.5.3.4 自动计算所有节段同步指数 2.5.3.5 自动显示任意几个节段的同步指数 2.5.3.6 三维时序及位移显像 2.5.3.7 三维图像质量指数 2.5.3.8 智能切割导航工具(icrop) 2.5.4 感兴趣区定量 (ROI) 2.5.4.1 可达到10 个用户自定义的区域 2.5.4.2 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影） 2.5.4.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 2.5.4.4 平均值、中位数和标准差计算 2.5.4.5 时间－密度曲线 2.5.4.6 曲线拟合工具 － Gamma 变量(Wash-in/Wash-out) － 负指数方程 － 线性方程 2.5.4.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、 "A” 值，曲线下面积和峰值密度 2.5.5 心肌应变定量 （SQ） 2.5.5.1 节段心肌取样，最多可到32节段 2.5.5.2 多个心动周期数据显示 2.5.5.3 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 2.5.5.4 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 2.5.5.5相同时相任意节段数据对比 2.5.6 血管中内膜厚度自动测量 (IMT): 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 2.5.7 自动心肌运动定量（aCMQ） 2.5.7.1 依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 2.5.7.2 aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能； 2.5.7.3 可使用存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析； 2.5.8 负荷心肌运动定量（CMQ Stress）:可对负荷试验图像进行左室左室整体和局部运动、形变和时相信息 3.图像存储与（电影）回放重显单元 4.参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发 5.输入/输出信号 输入：VCR、外部视频 输出：AV端子、S端子、DisplayPort 6.连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式 三、技术参数及要求 1.系统通用功能 1.1监视器: ≥21.5英寸高分辨率彩色医用液晶监视器，自由关节臂可调节560°，分辨率1920*1080，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.2标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用 1.3功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 1.4 彩色触摸屏≥12英寸，可滑屏操作 2.探头规格 2.1频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到12 MHz 2.2类型:相控阵,, 线阵，矩阵 ▲2.3压电晶体材料：相控阵、 矩阵均采用单晶体材料 3.二维成像主要参数: 3.1扫描: 成人经胸心脏探头 ：超声频率1.0-5.0MHz 浅表电子线阵探头: 超声频率 3.0-12.0MHz 小儿经胸心脏探头：超声频率2.0-9.0MHz 经食道心脏探头：超声频率2.0-8.0MHz 3.2扫描速率: 相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率>=60帧/秒 凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率>=45帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒 3.3扫描深度：最大扫描深度30cm 3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 3.5心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个 3.6回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥10分钟 3.7预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 3.8增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4 4.三维成像主要参数 4.1.1 具备2D、M模式、C模式、PW、CW、TDI、xPlane、iRotate、造影、负荷； 4.1.2 iRotate智能旋转，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面；xPlane实时任意切面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像； 4.1.3 具备Live3D、Full Volume、 3D Color、3D Zoom、3D Zoom color、iCrop、iSlice、三维造影及负荷超声； 4.1.4 具备单心动周期成像模式 4.1.5 具备HVR高帧频成像模式 4.1.6具备xVR高帧频成像模式,拓宽近场视野 4.1.7具备实时双容积视野 4.1.8具备三维和MPR直接测量 5.频率多普勒 5.1方式: 脉冲波多普勒PW, 连续波多普勒CW ，高重复频率脉冲多普勒HRPW 5.2多普勒探头与频率: PW, CW， 5.3最大测量速度:PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s; CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s 5.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 5.5显示方式:B/D, B/C/D, D 5.6电影回放:>1000帧 5.7零位移动:>=8级 5.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm分级 5.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择: PW高通≥10级,低通≥5级; CW高通≥8级,低通≥5级 5.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 6.彩色多普勒 6.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示; 6.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 6.3彩色显示角度: 20-90度选择 6.4彩色显示帧数: 85度, 18cm深度,帧频>=10帧/秒 6.5 组织多普勒帧频：85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒 6.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20”-+20” 6.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 6.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 7. 超声图像及病案管理系统 7.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 7.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 7.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD\DVD、5个USB存储 7.4报告存储,检索,统计 7.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。 7.6 DICOM图像阅读器 8.配置需求 8.1 配超声工作站1套：电脑 (显示器+主机)、高清采集卡、采集器 8.2 一台机器配一个耦合剂加热器 8.3 DICOM（3.0）储存功能 8.4 端口连接费 8.5 整机质保三年（保修主机+所有探头） 8.6 食道探头消毒盆1个 | 3490000.00 |  |
| 5 | 超高端彩色多普勒超声诊断仪（盆底） | 1台 | 工业 | 1.技术参数：系统技术规格及概述： ▲1.1.全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让近，中，远场图像更加均匀一致 1.2.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 1.3.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 1.4.多级信号处理系统 1.5.高倍波束并行处理系统 1.6.二维灰阶模式、谐波成像模式 1.7.M型模式、彩色M型模式 1.8.彩色多普勒成像、频谱多普勒成像 1.9.自由臂三维成像 1.10.宽景成像，线阵探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示 1.11.空间复合成像，最高可达9线偏转 1.12.斑点抑制成像 1.13.扩展成像 1.14.实时双幅对比成像 1.15.高分辨率血流成像 1.16.精细血流自动识别成像 1.17.支持立体血流成像 1.18.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 1.19.全屏放大、局部放大 1.20.支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 1.21.支持语言，英语，中文 1.22.支持手动触摸屏上注释 1.23.支持手动触摸屏上包络测量 1.24.支持语音注释及播放 1.25.体位图 2.测量/分析和报告 2.1.常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 2.2.全科测量包，自动生成报告 2.3.自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 2.4.自动NT测量 2.5.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析 2.6.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 2.7.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 3.电影回放和原始数据处理 3.1.所有模式下可用 3.2.支持手动、自动回放 3.3.支持4D 电影回放 3.4.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 3.5.支持图像对比（动态、静态） 3.6.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。 4.检查存储和管理 4.1.检查存储≥1TB硬盘 4.2.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 4.3.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5.连通性要求 5.1.支持网络连接 5.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 5.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 5.4.视频/音频输入、输出 5.5.支持ECG/PCG信号 5.6.≥５个USB接口 5.7.DVD R/W 刻录光驱 6.系统技术参数及要求 6.1.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 ▲6.2.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 ▲6.3.探头接口≥５个 6.4.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 ，可视可调 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 6.5.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 6.6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 6.7.实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制 6.8.容积厚层成像，包括任意剖面成像，支持深度宣染成像，通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 6.9.超声断层成像，同时具备厚度调节 6.10.容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息 ▲6.11.胎儿颅脑自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 6.12.胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。 6.13.胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 6.14.支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。 ▲6.15.妇产场景自动容积成像功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描的取样框大小与位置、扫描质量、角度，数据采集完成后自动渲染模式、切面自动成像，支持产科、妇科、盆底等应用。 ▲6.16.自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等。 ▲6.17.子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别并呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。 6.18.支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 ▲6.19.腔内STE剪切波弹性成像。 7.探头规格 7.1.频率：超宽频带或变频探头 7.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 7.3.探头配置：腹部单晶体探头、高频探头、腹部容积探头、腔内容积探头 7.4.探头频率：频率带宽1.2-20 MHz 7.5.所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 7.6.阵元：最大有效阵元数≥576阵元 7.7.穿刺引导：凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 7.8.单晶凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72° 7.9.腹部容积探头：带宽1.8- 8.2MHz，角度≥85° 7.10.线阵，带宽: 3.8-15.4 MHz 7.11.腔内容积探头，带宽2.0-9.0MHz，图像角度≥190° 8.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 9.配置需求 9.1.耦合剂加热器1个 9.2.配超声工作站：电脑（显示器+主机），配置高清采集卡，采集器 9.3.DICOM（3.0）储存功能 9.4.整机质保不少于3年（保修主机+所有探头） 9.5.端口连接费 | 2950000.00 |  |
| 6 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（输卵管造影） | 1台 | 工业 | 1.技术参数：系统技术规格及概述： 1.1.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 ▲1.2.≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调 1.3.控制面板可独立旋转、升降 ▲1.4.全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致 1.5.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 1.6.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速 1.7.多级信号处理系统 1.8.高倍波束并行处理系统 ▲1.9.探头接口≥5个 1.10.M型模式 1.11.彩色M型模式 1.12.彩色多普勒成像 1.13.宽景成像 1.14.空间复合成像，最高可达9线偏转 1.15.斑点抑制成像 1.16.频率复合成像 1.17.独立角度偏转 1.18.扩展成像 1.19.实时双幅对比成像 1.20.高分辨率血流成像 1.21.支持立体血流成像 1.22.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 1.23.全屏放大 1.24.局部放大支持语言，英语,中文 2.测量/分析和报告 2.1.常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 2.2.全科测量包，自动生成报告 2.3.自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 2.4.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 3.电影回放和原始数据处理 3.1.所有模式下可用 3.2.支持手动、自动回放 3.3.支持4D 电影回放 3.4.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 3.5.支持图像对比（动态、静态） 3.6.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。 4.检查存储和管理（内置超声工作站） 4.1.检查存储≥1T硬盘 4.2.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 4.3.导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5.连通性要求 5.1.支持网络连接 5.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 5.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 5.4.视频/音频输入、输出 5.5.支持ECG/PCG信号 5.6.≥５个USB接口 5.7.DVD R/W 刻录光驱 6.系统技术参数及要求 6.1.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 6.2.实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。 支持容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 6.3.容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息 6.4.胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值. 6.5.胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。 6.6.胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 6.7.支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。 ▲6.8.自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等 ▲6.9.容积造影 6.10.造影成像及定量分析功能 7.探头规格 7.1.频率：超宽频带或变频探头 7.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 7.3.探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 7.4.探头配置：腹部探头、线阵探头、腹部容积探头、腔内容积探头 7.5.单晶凸阵，带宽: 1-6MHz，角度≥72° 7.6.线阵，带宽: 3-14MHz 7.7.凸阵容积，带宽: 1-8 MHz，角度≥85° 7.8.腔内容积，带宽：3-9MHz，图像角度≥180° 8.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 9.配置需求 9.1.耦合剂加热器1个 9.2.配超声工作站：电脑（显示器+主机），配置高清采集卡，采集器 9.3.DICOM（3.0）储存功能 9.4.整机质保不少于3年（保修主机+所有探头） 9.5.端口连接费 | 2320000.00 |  |
| 7 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 工业 | 一、技术参数：系统技术规格及概述： 1.系统通用功能 ▲1.1 ≥15.6英寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 1.2探头接口1个，可扩展到3个 ▲1.3整机重量不超过6.5kg（含电池） 1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能 1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像模式 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.4频率复合成像 2.5斑点噪声抑制成像 2.6回波增强技术 3.M型成像模式 3.1彩色M型 ▲3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1超宽动态血流技术 4.2高分辨率血流成像 4.3双实时同屏对比显示 4.4自动调节取样框的角度及位置 5.频谱多普勒成像 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 5.2连续多普勒 5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 ▲6.造影成像 6.1用于腹部、浅表和微血管造影 7.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转 8.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 9.图像放大技术 9.1一键实现全屏放大 9.2 ≥ 10倍局部放大（支持前端、后端放大） 10.自动工作流协议 10.1可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 10.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入 11.穿刺针增强技术 11.1双屏实时对比显示增强前后效果 11.2增强平面角度可调，步进10° 二、测量分析和报告 1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 4.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 5.射血分数自动测量 5.1自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 5.2自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV 5.3支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 6.儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量 三、电影回放及原始数据处理 1.电影回放 1.1所有模式下支持手动、自动回放 1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 四、检查存储和管理 1.≥240G固态硬盘 2.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 五、技术参数及要求 1.二维灰阶模式 1.1焦点：4个，动态可调 1.2扫描频率：电子凸阵：超声频率 1-6MHz，支持扩展成像； 1.3电子相控阵：超声频率1-5MHz，扫描角度≥90°； 1.4电子线阵：超声频率3-13MHz，支持扩展成像； 1.5小儿微凸探头：3-11MHz 1.6最大显示深度:≥39cm 1.7 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 1.8动态范围: 30-190dB，可视可调 1.9增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 1.10伪彩图谱: ≥8种 1.11扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 2.彩色多普勒成像 2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 2.4扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 2.5支持B/C 同宽 3.频谱多普勒模式 3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.2PW最大速度: ≥9.21m/s 3.3最小速度: ≤5mm/s 3.4取样容积: 0.5-20mm 3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.6零位移动：≥8 级 3.7快速角度校正 六、连通性 6.1数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 6.2支持数据无线传输 6.3外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口 6.4专用台车：可升降、防盗锁模块 6.5具备可装卸探头扩展槽 6.6专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 七、配置需求 7.1.耦合剂加热器1个 7.2.配超声工作站：显示器+主机，配置高清采集卡，采集器 7.4.DICOM（3.0）储存功能 7.5.整机质保不少于3年（保修主机+所有探头） 7.7.端口连接费 | 1150000.00 |  |

B分标

二、技术要求

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本分标为货物采购项目，核心产品为：序号1 超高端实时四维胎儿心脏彩色多普勒超声诊断仪。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 | 控制单价（元） | 需要提供的技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端实时四维胎儿心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 工业 | 一、设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家最新版本。 二、主要规格及系统要求 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 2.1.1主机一体化显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转 2.1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 2.1.3数字化二维灰阶成像单元 2.1.4数字化彩色多普勒单元 2.1.5数字化能量多普勒成像单元 2.1.6脉冲波多普勒成像单元 2.1.7连续波多普勒成像单元 2.1.8实时四维成像单元 ▲2.1.9二维凸阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 2.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 ▲2.1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 ▲2.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 2.1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 2.1.14组织多普勒成像技术 2.1.15弹性成像技术 2.1.6宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 ▲2.1.7主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 ▲2.1.8具备IDEA标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 2.1.9支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 2.1.10具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 2.2 容积四维成像技术： 2.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 2.2.2断层超声显像技术 2.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 2.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 ▲2.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 2.2.6时间空间相关成像技术 ▲2.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 2.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 2.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 ▲2.2.10可支持高频线阵容积探头，提供探头型号。 ▲2.2.11胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面， 经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。 ▲2.2.12具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 2.3 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 2.3.1一般测量 2.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 2.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 2.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 2.3.5自动NT测量技术 2.3.6自动IT测量技术 2.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 2.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI 2.4 图像存储、管理及回放重现 2.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA 2.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 2.4.3超声图像存档与病案管理系统 2.4.4回放重现单元 2.4.5硬盘容量≥1 T 2.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 ▲2.4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 2.5 技术参数要求 2.5.1监视器≥22英寸高分辨率监视器 2.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 2.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 2.5.4≥12英寸多点触控触摸屏 2.5.5空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 2.5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 2.6 探头 2.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 2.6.2单晶面阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz 2.6.3单晶面阵容积探头：阵元数≥550。 2.6.4腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz 2.6.5腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180°。 2.6.6高频线阵探头：超声频率4.0 — 10.0 MHz，阵元数≥192 2.6.7腹部高分辨率二维凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192 。 2.6.8腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192 2.7 二维灰阶及容积成像主要参数 2.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； 2.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 2.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 ▲2.7.4二维成像扫描深度≥45cm 2.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 2.7.6系统动态范围≥410dB 2.7.7预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 2.8 频谱多普勒 2.8.1方式：PW，CW 2.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 2.8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s 2.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） 2.8.5零位移动：≥10级 2.9 彩色多普勒 2.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 2.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； 2.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 2.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） 2.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 三、其他要求 3.1 超声工作站一台：电脑（主机+显示器）、高清采集卡、采集器） 3.2 耦合剂加热器一个 3.3 .端口连接费 3.4 全机质保五年 | 3780000.00 | 无 |
| 2 | 超高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 工业 | 一、用途：主要用于腹部、介入、造影、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 二、主要规格及系统要求： 2.1 彩色多普勒超声诊断仪包括： 2.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂 2.1.2 采用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频 2.1.3智能动态微片技术，在超声切面厚度方向上所有深度都能实现精确的连续聚焦，提高成像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性，超声切面厚度可控制调节 2.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量 2.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿 2.1.6 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像，可方便切换，可视可调 2.1.7 宽带组织谐波成像： 同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 2.1.8 高级复合成像技术，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声消除等技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性 ▲2.1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量 2.1.10 精确成像技术，在信号前端整合多条临近声束的信息进行图像优化，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然。可应用在所有探头上 2.1.11智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式 2.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头 2.1.13 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率 2.1.14超低速血流显示技术：超微血流成像，消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量 2.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观 2.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值 2.1.15具有血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析 2.1.15.1造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像 2.1.15.2造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断 2.1.15.3造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构 ▲2.1.15.4具有实时四幅显示功能，分别显示不同模式下的造影图像 2.1.16 超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能 2.1.16.1 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，显示造影剂血流动力学信息，计算特征参数值 2.1.17 实时应变弹性成像功能，支持凸阵、线阵、腔内和腔内容积探头，具有成像质量控制曲线显示，提高弹性成像准确度 2.1.18 剪切波弹性成像功能，采用2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头 2.1.18.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 2.1.18.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域的选择，减少重复取样，提高测量分析的准确度 2.1.18.3支持静态和动态两种成像方式 2.1.18.4具有剪切波弹性成像的三维立体显示功能 ▲2.1.18.5 具有根据ECG信号同步获取图像功能，能够显著减少伪像 2.1.18.6 可进行测量定量分析，具有测量区域自动检测功能，提高测量的可靠性和准确度 2.2输入/输出信号： 2.2.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频 2.2.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI、USB接口，USB接口≥5个 2.3 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用 2.4图像管理与记录装置： 2.4.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储 2.4.2 支持原始数据存储（RAW DATA） 2.4.3 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB，保证存储和处理功能的独立进行，提高机器启动和运行速度 三、技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080 3.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 3.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个， 监视器上具有操作导航功能 3.1.4 操作控制台可上下左右自由调节 3.1.5 探头个数：5个 3.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换 3.1.7 最大成像深度≥49cm（凸阵探头） 3.2探头规格： 3.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 3.2.2 系统支持的探头频率范围：在1—24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz 3.2.3 系统支持电子矩阵探头 3.2.4支持超声切面厚度调节控制功能 3.2.5类型：相控阵、凸阵，线阵，电子矩阵探头 3.2.6 凸阵探头：频率范围1~8MHz，单晶体探头 3.2.7 线阵探头：频率范围5~17MHz 3.2.8 凸阵探头：频率范围3~11MHz 3.2.9微凸阵探头：频率范围1~6MHz 3.2.10腔内探头：频率范围3~11MHz 3.3 二维灰阶成像主要参数： 3.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥13bit 3.3.2 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 3.3.3 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 3.3.4 扫描线：每帧线密度≥512超声线（线阵探头） 3.3.5回放重现：电影回放的内存容量≥960MB，灰阶图像回放≥10000幅，回放时间≥180秒 3.3.6 增益调节：深度方向采用硬件和软件双模式进行STC（DGC）调节，分段≥8 横向增益采用软件STC调节，分段≥6 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 方式：脉冲波多普勒PWD；HPRF PWD；连续波多普勒CWD 3.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 3.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 3.4.4 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s CWD：最大血流速度≥21.0m/s 3.4.5 最低测量速度：≤0.2mm/s（非噪声信号） 3.4.6 电影回放时间：≥210秒 3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至19mm；分15级 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像 3.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 3.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° 3.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 3.5.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s 3.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 3.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 四、其他要求 4.1超声工作站：主机+显示器、高清采集卡、采集器 4.2耦合剂加热器一台 4.3 DICOM存储功能3.0 4.4整机质保五年（保修主机+所有探头） 4.5端口连接费 4.6配4把穿刺架 4.7超声隔离垫10盒 | 3120000.00 | 无 |
| 3 | 超高端妇产专业彩超 | 1套 | 工业 | 一、设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 二、主要规格及系统概述 1.彩色多普勒超声波诊断仪包括： ▲1.1液晶显示器 ≥23英寸，全方位关节臂旋转。 1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 1.3数字化二维灰阶成像单元 1.4数字化彩色多普勒单元 1.5数字化能量多普勒成像单元 1.6脉冲波多普勒成像单元 1.7连续波多普勒成像单元 1.8实时四维成像单元 ▲1.9二维凸阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 ▲1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 ▲1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 1.13组织多普勒成像技术 1.14弹性成像技术 1.15宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 ▲1.16主机内置ESHRE与ESGE推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 ▲1.17具备IDEA推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 1.18支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 1.19具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 1.20 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 1.21 系统动态范围≥400dB 1.2 容积四维成像技术： 1.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 1.2.2断层超声显像技术 1.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 1.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 ▲1.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 1.2.6时间空间相关成像技术 ▲1.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 1.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 1.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 ▲1.2.10 可支持高频线阵容积探头，提供探头型号 ▲1.2.11 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。 ▲1.2.12 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 1.3测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 1.3.1一般测量 1.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 1.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 1.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 1.3.5自动NT测量技术 1.3.6自动IT测量技术 1.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 1.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI 1.4 图像存储、管理及回放重现 1.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA 1.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 1.4.3超声图像存档与病案管理系统 1.4.4回放重现单元 1.4.5硬盘容量≥1 T 1.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 1.4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 1.5 技术参数要求 1.5.1监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器 1.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 1.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 1.5.4≥12英寸多点触控触摸屏 1.5.5空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 1.5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 1.6 探头 1.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 1.6.2腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz ▲1.6.3腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180° 1.6.4腹部高分辨率二维凸阵探头：超声频率3.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192 1.6.5腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥192 1.6.6腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192 1.6.7腔内微凸探头:超声频率4.0 - 9.0MHz 1.7二维灰阶及容积成像主要参数 1.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； 1.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 1.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 ▲1.7.4二维成像扫描深度≥45cm 1.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 1.7.6预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 1.8 频谱多普勒 1.8.1方式：PW，CW 1.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 1.8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s 1.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） 1.8.5零位移动：≥10级 1.9 彩色多普勒 1.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 1.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； 1.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 1.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） 1.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 | 2860000.00 |  |

C分标

二、技术要求

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本分标为货物采购项目，核心产品为：序号1 高端彩色多普勒超声诊断仪（皮肤、神经及肌骨超声）。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术指标要求 | 控制单价（元） | 需要提供的技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（皮肤、神经及肌骨超声） | 1台 | 工业 | 一、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足开展新的临床应用需求的超声系统。 二、主要技术规格及系统要求： 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 2.1.1 ≥22英寸OLED高分辨率监视器，广视角、高对比度，稳定动态显示图像，监视器自由臂可任意角度移动 2.1.2 ≥10.4英寸大屏幕彩色液晶触摸控制屏 2.1.3 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调 2.1.4全程实时连续动态聚焦技术 2.1.5智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度 2.1.6数字化高分辨率二维灰阶成像单元 2.1.7数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 2.1.8 数字化能量多普勒血流成像单元 2.1.9 数字化频谱多普勒显示及分析系统 2.1.10 数字化M型显示及分析系统 2.1.11 全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置 2.1.11.1 图像冻结前后均可取M型 ▲2.1.11.2 M型取样线≥3条 ▲2.1.11.3 支持凸阵、线阵、相控阵探头 2.1.12数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 2.1.13组织多普勒成像单元 2.1.14空间复合成像技术（复合角度可调） 2.1.15组织谐波成像功能 2.1.16图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像 2.1.17自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级 2.1.18具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别 2.1.19具备实时二同步/三同步能力 2.1.20具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 2.1.21具备增强血流成像技术：高精细血流成像，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 2.1.22具备实时多普勒自动包络分析功能 ▲2.1.23具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 ▲2.1.23.1慢放倍率可实时调节 ▲2.1.23.2慢放速度可达原速度1/10 ▲2.1.24 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术 ▲2.1.24.1 ≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI ▲2.1.24.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头 ▲2.1.24.3 无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析 2.1.25 具备超宽视野成像 2.1.26 系统数字化处理通道≥7,072,000 2.1.27 具备实时组织弹性成像功能 2.1.27.1 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算 2.1.27.2具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 2.1.27.3具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像 2.1.27.4 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 ▲2.1.27.5与原始数据兼容，并支持离线数据分析 2.1.27.6支持凸阵、线阵、腔内等探头 2.1.28 具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度并取平均值 ▲2.1.29具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能： 2.1.29.1具有至少11个弥散定量诊断参数 2.1.29.2具备应变直方图显示 2.1.30 具备剪切波技术 2.1.30.1具备剪切波速度分布直方图 ▲2.1.30.2 测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数（ATT）测量 2.1.30.3 外部输出测量数据可用（CSV文件格式） ▲2.1.31具备联合弹性成像功能 ▲2.1.31.1 在双屏视图中同时显示RTE和SWM图像 ▲2.1.31.2 同屏测算并显示RTE和SWM计算多项参数数值 2.1.32具备造影谐波成像功能 2.1.32.1具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 2.1.32.2 具有时间强度曲线分析 ▲2.1.32.3 具有双时间计时器 2.1.32.4具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别 2.1.33 具备耦合剂加热装置 2.2 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒） 2.2.1 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 2.2.2 M型测量 2.2.3多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） 2.2.4产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 2.2.5 妇科测量与分析 2.2.5.1具备专业卵泡测量软件包 2.2.5.2可自动计算卵泡大小及平均值 2.2.5.3具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序 2.2.5.4报告中每侧显示卵泡≥10个 2.2.6心脏功能测量与分析 2.2.7外周血管血流测量与分析 2.2.8乳腺测量与分析 2.2.8.1具备专业乳腺测量软件包 2.2.8.2 具备乳腺占位分布图 2.2.9 髋关节角度测量与分析 2.2.9.1 可显示基于Graf分布的髋臼类型 2.2.10 IMT自动测量与分析 2.2.11报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 2.2.11.1 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告 2.2.11.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 2.2.11.3测量结果的字号可更改≥3种选择 2.3 图像存储与（电影）回放重现单元 2.3.1 主机硬盘≥1TB，电影回放单元63500帧 2.4 输入/输出信号： 2.4.1 输入：DVI、S端子 2.4.2 输出：DVI、S端子、复合视频 2.5图像管理与记录装置 2.5.1 超声图像存档与病案管理 2.5.2 USB存储器 2.5.3兼容DICOM 3.0 2.6 DICOM 网络连接 三、技术参数及要求 3.1 系统通用规格： ▲3.1.1监视器：≥22英寸OLED高分辨率显示器，广视角、高对比度 3.1.2 操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 3.1.3探头个数：5个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头、超高频线阵探头、超宽频凸阵探头、超宽频经阴道凸阵探头各1个 3.1.4 可任意互换电子探头接口：≥6个（可激活4个） 3.1.5 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 3.1.6 安全性能：符合国家商品安全质量要求 3.1.7系统动态范围≥320dB 3.2探头规格 3.2.1 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 3.2.2 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 3.2.3 B、D、M兼用： 3.2.3.1 凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M 3.2.3.2 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 3.2.3.3相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 3.2.4 探头工作频率范围 3.2.4.1 凸阵：频率 1-6 MHz 3.2.4.2 线阵：频率 5-18MHz 3.2.4.3 线阵：频率 2-12MHz 3.2.4.4 凸阵：频率 4-8 MHz ▲ 3.2.4.5微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度 3.2.5最大扫描深度≥40cm（依赖探头） 3.3灰阶显像主要参数： 3.3.1发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 3.3.2 接收方式：多重高速数字化波束形成器 3.3.3 数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit 3.3.4 增益调节：B、M、D可独立调节 3.3.4.1 TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 3.3.4.2 实时及冻结后均可调 3.3.5 成像速率 3.3.5.1 凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒 3.3.5.2相控阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥168帧/秒 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；连续波多普勒CW；双多普勒 Dual Gate Doppler 3.4.2 多普勒频率可视可调 3.4.3 多普勒基准频率： 凸阵：PWD；2.14 ~ 3.16MHz 线阵：PWD；3.53 ~ 7.50MHz 相控阵：PWD：1.50 ~ 2.50MHz 3.4.4最大测量速度： 3.4.4.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s 3.4.4.2 CWD 正向或反向血流速度≥16m/s 3.4.5最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） 3.4.6 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 3.4.7多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 3.5彩色多普勒 3.5.1 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 3.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 3.5.3 高精细动态血流 3.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30° 3.5.5 成像速率 3.5.5.1 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/秒 3.5.5.2 相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥60帧/秒 3.6 数字化图像管理与记录装置 3.7 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在PC机上直接观看图像 3.8采用厂家最新的软硬件版本。 四、其他要求 4.1超声工作站一套（主机+显示器、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。 4.2耦合剂加热器1个。 4.3 高频探头声耦合器100个。 4.4 整机质保5年（主机+所有探头）。 | 3390000.00 | 无 |
| 2 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（小儿胃肠超声） | 1台 | 工业 | 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 二、所配软件为厂家最新版本，并可持续升级 三、主要技术规格和要求： 3.1 数字化彩色超声波诊断装置包括： 3.1.1≥21.3" IPS-Pro LED监视器3.1.2≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 3.1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 3.1.4智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动,高度可调 3.1.5 多层晶体匹配探头技术 3.1.6 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 3.1.7 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束 3.1.8数字化高分辨率二维灰阶成像单元 3.1.9数字化M型显示及分析系统 3.1.10数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 3.1.11数字化能量血流成像单元 3.1.12数字化频谱多谱勒显示和分析系统 ▲3.1.13数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头 3.1.14组织谐波成像功能 3.1.15空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 3.1.16高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，提高图像的清晰度，多级调节 3.1.17编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可提高远场图像的穿透力。 3.1.18具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 3.1.19梯形拓展成像功能，扩大扫查视野，并具有宽景成像功能。 3.1.20原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 3.1.21图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。 3.1.22自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 3.1.23穿刺针实时双幅增强显示功能 3.1.24实时自动多普勒包络分析。 ▲3.1.25实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； ▲3.1.25.1≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI ▲3.1.25.2支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 3.1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率 ▲3.1.27具备实时组织弹性成像功能 ▲3.1.27.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 ▲3.1.27.2 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 ▲3.1.27.3 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 ▲3.1.27.4 支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 ▲3.1.27.5 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 ▲3.1.27.6 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 3.1.28全身低机械指数实时造影成像单元 3.1.28.1具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 3.1.28.2实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 3.1.28.3监控模式，系统在连续发射低声压超声时可间断发射高声压声波 3.1.28.4具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 3.1.28.5具有造影剂微泡可编程的爆破模式 3.1.28.6具备微细血管成像，叠加造影谐波回声信息，显示组织或病灶的微循环灌注 3.1.29造影分析功能 3.1.29.1具备时间强度曲线分析 ▲3.1.29.2 具备彩虹灌注成像技术，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织或病灶不同时相的微泡灌注； 3.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 3.2.1一般测量：距离、面积、周长、容积、角度 3.2.2 M型测量 3.2.3多谱勒血流测量及分析 3.2.4实时多谱勒频谱自动描计 3.2.5产科测量与分析 3.2.6子宫测量与分析 3.2.7卵巢、卵泡测量与分析 3.2.8心脏功能测量与分析 3.2.9外周血管血流测量与分析 3.2.10泌尿科测量和分析 3.2.11小器官测量和分析 3.2.12腹部测量和分析 3.3 图像存储与（电影）回放重现单元 3.4 输入/输出信号 3.4.1输入: VCR，外部视频 3.4.2输出: 复合视频，S---视频 3.5 图像管理与记录装置 3.5.1超声图像存档与病案管理 3.5.2 DVD/CD存储器，USB存储器 3.5.3兼容DICOM3.0 3.6 DICOM兼容 四、技术参数及要求: 4.1 系统通用功能 4.1.1监视器：≥21.英寸LED监视器 4.1.2主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 4.1.3操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 4.1.4探头个数：5个，包括电子凸阵腹部探头、超宽频线阵探头 、超宽频凸阵探头、超宽频线阵探头、超宽频经阴道微凸阵探头各1个 4.1.5全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口） 4.1.6二维、彩色双幅实时成像功能 4.1.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 4.1.8安全性能：符合国家商品安全质量要求 4.2灰阶显像主要参数 4.2.1探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调 工作频率范围： 4.2.1.1凸阵：超声频率2-5MHz 4.2.1.2线阵：超声频率2-12MHz 4.2.1.3凸阵：超声频率4-8MHz 4.2.1.4线阵：超声频率5-13MHz ▲4.2.1.5 微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度 4.2.2发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥8段 4.2.3接收方式：多重高速数字化声束形成器 4.2.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 迹，A/D≥12bit 4.2.5回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 4.2.6增益调节：B、M、D可独立调节 4.2.6.1 STC分段≥8段调节 4.2.6.2实时调节或冻结后可再调节 4.2.7横向（水平向）增益调节功能：≥8段 ▲4.2.8最大扫描深度： 40cm 4.3 频谱多谱勒 4.3.1方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler 4.3.2多谱勒频率可视可调 4.3.3最大测速 4.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s 4.3.3.2 CWD血流速度≥16.04 m/s 4.3.4最低测速：≤2mm/s 4.3.5取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 4.3.6多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 4.3.7滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 B、D、M兼用： 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 4.4彩色多谱勒 4.4.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 4.4.2彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 4.4.3高精细动态血流，具有无二维背景显示 4.4.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° 4.4.5彩色自动优化功能 4.4.6彩色壁运动消除技术 4.5数字化图像管理与记录装置 4.5.1原始射频数据存储 4.5.2光盘刻录，USB接口 4.5.3动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 - 其他要求 5.1 超声工作站一套：主机+显示器、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费 5.2 耦合剂加热器1个。 5.3 整机质保5年（主机＋所有探头）。 | 2850000.00 | 无 |
| 3 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（介入超声） | 1台 | 工业 | 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 二、所配软件为厂家最新版本，并可持续升级 三、主要技术规格和要求： 3.1 数字化彩色超声波诊断装置包括： 3.1.1 ≥21.3英寸监视器 3.1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 3.1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 3.1.4智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调 3.1.5多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升 3.1.6智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 3.1.7微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束 3.1.8数字化高分辨率二维灰阶成像单元 3.1.9数字化M型显示及分析系统 3.1.10数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 3.1.11数字化能量血流成像单元 3.1.12数字化频谱多谱勒显示和分析系统 ▲3.1.13数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头 3.1.14组织谐波成像功能 3.1.15空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 3.1.16高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，提高图像的清晰度，多级调节 3.1.17编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可提高远场图像的穿透力。 3.1.18具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 3.1.19梯形拓展成像功能，扩大扫查视野，并具有宽景成像功能。 3.1.20原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 3.1.21图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。 3.1.22自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 3.1.23穿刺针实时双幅增强显示功能 3.1.24实时自动多普勒包络分析。 ▲3.1.25 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； 3.1.25.1≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 3.1.25.2支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 3.1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率 ▲3.1.27 具备实时组织弹性成像功能 ▲3.1.27.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 ▲3.1.27.2 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 ▲3.1.27.3弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 ▲3.1.27.4支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 ▲3.1.27.5 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 ▲3.1.27.6具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 3.1.28全身低机械指数实时造影成像单元 3.1.28.1具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 3.1.28.2实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 3.1.28.3监控模式，系统在连续发射低声压超声时可间断发射高声压声波 3.1.28.4具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 3.1.28.5 具有造影剂微泡可编程的爆破模式 3.1.28.6 具备微细血管成像，叠加造影谐波回声信息，显示组织或病灶的微循环灌注 3.1.29造影分析功能 3.1.29.1具备时间强度曲线分析 ▲3.1.29.2具备彩虹灌注成像技术，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织或病灶不同时相的微泡灌注； 3.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 3.2.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度 3.2.2 M型测量 3.2.3 多谱勒血流测量及分析 3.2.4 实时多谱勒频谱自动描计 3.2.5 产科测量与分析 3.2.6 子宫测量与分析 3.2.7 卵巢、卵泡测量与分析 3.2.8 心脏功能测量与分析 3.2.9 外周血管血流测量与分析 3.2.10 泌尿科测量和分析 3.2.11 小器官测量和分析 3.2.12 腹部测量和分析 3.3 图像存储与（电影）回放重现单元 3.4 输入/输出信号 3.4.1 输入: VCR，外部视频 3.4.2 输出: 复合视频，S---视频 3.5 图像管理与记录装置 3.5.1 超声图像存档与病案管理 3.5.2 DVD/CD存储器，USB存储器 3.5.3 兼容DICOM3.0 3.6DICOM兼容 四、技术参数及要求: 4.1 系统通用功能 4.1.1 监视器：≥21.3英寸监视器 4.1.2 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 4.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 4.1.4 探头个数：5个，包括电子凸阵腹部探头、超宽频线阵探头、超宽频经阴道微凸阵探头、超宽频凸阵穿刺探头、超宽频术中凸阵探头各1个 4.1.5 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口） 4.1.6二维、彩色双幅实时成像功能 4.1.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 4.1.8 安全性能：符合国家商品安全质量要求 4.2 灰阶显像主要参数 4.2.1 探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调；工作频率范围： 4.2.1.1 凸阵：超声频率2-5MHz 4.2.1.2线阵：超声频率5-13MHz 4.2.1.3 凸阵：超声频率1-6MHZ 4.2.1.4 凸阵穿刺：超声频率1-5MHz ▲4.2.1.5 凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度 4.2.2 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥8段 4.2.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器 4.2.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 迹，A/D≥12bit 4.2.5 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 4.2.6 增益调节：B、M、D可独立调节 4.2.6.1 STC分段≥8段调节 4.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节 4.2.7 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 ▲4.2.8 最大扫描深度： 40cm 4.3频谱多谱勒 4.3.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler 4.3.2 多谱勒频率可视可调 4.3.3 最大测速 4.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s 4.3.3.2 CWD血流速度≥16.04 m/s 4.3.4 最低测速：≤2mm/s 4.3.5 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 4.3.6 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 4.3.7 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 B、D、M兼用： 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 4.4 彩色多谱勒 4.4.1 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 4.4.2 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 4.4.3 高精细动态血流，具有无二维背景显示 4.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° 4.4.5 彩色自动优化功能 4.4.6 彩色壁运动消除技术 4.5 数字化图像管理与记录装置 4.5.1 原始射频数据存储 4.5.2 光盘刻录，USB接口 4.5.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 五、其他要求 5.1 超声工作站一套（主机、显示器、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。 5.2 耦合剂加热器1个。 5.3 腹部探头、凸阵穿刺探头、经阴道凸阵探头、小凸阵探头穿刺架各3个。 5.4 治疗车2个，可移动医用平车1个，医用抢救车1个。 5.5 输液架1个。 5.6 整机质保5年（主机＋所有探头）。 | 2850000.00 |  |
| 4 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（前列腺穿刺介入） | 1台 | 工业 | 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 二、所配软件为厂家最新版本，并可持续升级 三、主要技术规格和要求： 3.1 数字化彩色超声波诊断装置包括： 3.1.1 ≥21.3英寸专业监视器 3.1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 3.1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 3.1.4智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调 3.1.5多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的信息量得到提升 3.1.6智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 3.1.7微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 3.1.8数字化高分辨率二维灰阶成像单元 3.1.9数字化M型显示及分析系统 3.1.10 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 3.1.11 数字化能量血流成像单元 3.1.12 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 ▲3.1.13 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头 3.1.14 组织谐波成像功能 3.1.15 空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 3.1.16高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，提高图像的清晰度，多级调节 3.1.17编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可提高远场图像的穿透力。 3.1.18 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 3.1.19 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野，并具有宽景成像功能。 3.1.20 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 3.1.21图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。 3.1.22自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 3.1.23 穿刺针实时双幅增强显示功能 3.1.24 实时自动多普勒包络分析。 ▲3.1.25 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； ▲3.1.25.1 ≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI ▲3.1.25.2 支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 3.1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率 ▲3.1.27 具备实时组织弹性成像功能 ▲3.1.27.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 ▲3.1.27.2 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 ▲3.1.27.3 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 ▲3.1.27.4支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 ▲3.1.27.5具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 ▲3.1.27.6 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 3.1.28 全身低机械指数实时造影成像单元 3.1.28.1 具备宽带造影谐波成像技术 3.1.28.2 实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 3.1.28.3具备组织还原造影谐波成像 3.1.28.4监控模式，系统在连续发射低声压超声时可间断发射高声压超声波 3.1.28.5具有时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 3.1.28.6具有造影剂微泡可编程的爆破模式 3.1.28.7具备微细血管成像，叠加造影谐波回声信息，显示微细血管造影回声 ▲3.1.29 造影分析功能 3.1.29.1 具备时间强度曲线分析 3.1.29.2 具备彩虹灌注成像，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织或病灶不同时相的微泡灌注； 3.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 3.2.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度 3.2.2 M型测量 3.2.3 多谱勒血流测量及分析 3.2.4 实时多谱勒频谱自动描计 3.2.5 产科测量与分析 3.2.6 子宫测量与分析 3.2.7 卵巢、卵泡测量与分析 3.2.8 心脏功能测量与分析 3.2.9 外周血管血流测量与分析 3.2.10 泌尿科测量和分析 3.2.11 小器官测量和分析 3.2.12 腹部测量和分析 3.3 图像存储与（电影）回放重现单元 3.4 输入/输出信号 3.4.1 输入: VCR，外部视频 3.4.2 输出: 复合视频，S---视频 3.5 图像管理与记录装置 3.5.1 超声图像存档与病案管理 3.5.2 DVD/CD存储器，USB存储器 3.5.3 兼容DICOM3.0 3.6 DICOM兼容 四、技术参数及要求: 4.1 系统通用功能 4.1.1 监视器：≥21.3"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 4.1.2 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 4.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 4.1.4 探头个数：5个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头 、经阴道微凸阵探头、超宽频凸阵穿刺探头、超宽频经直肠双平面探头（凸阵+线阵）各1个 4.1.5 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口） 4.1.6二维、彩色双幅实时成像功能 4.1.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 4.1.8 安全性能：符合国家商品安全质量要求 4.2 灰阶显像主要参数 4.2.1 探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调 工作频率范围： 4.2.1.1 凸阵：超声频率2-5MHz 4.2.1.2 线阵：超声频率2-12MHz 4.2.1.3 凸阵穿刺：超声频率1-5MHz ▲4.2.1.4微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度 ▲4.2.1.5 双平面:超声频率2-10 MHz/1-12MHz 4.2.2 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射， ≥8段 4.2.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器 4.2.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变 迹，A/D≥12bit 4.2.5 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 4.2.6 增益调节：B、M、D可独立调节 4.2.6.1 STC分段≥8段调节 4.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节 4.2.7 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 ▲4.2.8 最大扫描深度：40cm 4.3 频谱多谱勒 4.3.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler 4.3.2 多谱勒频率可视可调 4.3.3 最大测速 4.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s 4.3.3.2 CWD血流速度≥16.04 m/s 4.3.4 最低测速：≤2mm/s 4.3.5 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 4.3.6 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 4.3.7 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 B、D、M兼用： 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 4.4 彩色多谱勒 4.4.1 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 4.4.2 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 4.4.3 高精细动态血流，具有无二维背景显示 4.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° 4.4.5 彩色自动优化功能 4.4.6 彩色壁运动消除技术 4.5 数字化图像管理与记录装置 4.5.1 原始射频数据存储 4.5.2 光盘刻录，USB接口 4.5.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 5 其它要求 5.1 超声工作站一套（主机+显示器、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。 5.2 耦合剂加热器1个。 5.3 腹部探头、凸阵穿刺探头、经阴道凸阵探头、经直肠双平面穿刺探头穿刺架各3个。 5.4 治疗车2个，可移动医用平车1个，医用抢救车1个。 5.5 输液架1个。 5.6 整机质保5年（主机＋所有探头）。 | 3020000.00 |  |

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起90个日历日内到货并安装调试完毕

4.交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点

5.验收标准。

详见招标文件合同主要条款格式部分（为方便验收，投标人投标文件中需附：本设备（系统）配置清单）

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.1.4质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6.2质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

8.1、货物安装调试完成，验收合格后，中标供应商开具全额税务发票，采购人在验收合格并无故障运行，走院内付款流程，转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%在设备正常使用满1年后三个月内转账支付（无息）。采购人付款前，中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的，采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

8.2、票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现中标供应商提供虚假税务发票，除须向采购人补开合法的税务发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。

9.履约保证金

无

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2质量保证期：中标供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不低于三年；质保期外，维修应同样提供不收取费用的咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：桂林医学院附属医院医疗设备（B超）一批采购项目 项目编号：GXZC2023-G1-003475-JDZB 采购方式：公开招标 采购计划文号：广西政采[2023]17159号 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例：。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2023年10月31日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2023年10月31日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年10月31日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。在签订合同前，中标供应商应提供投标文件中所列材料书面资料原件，如采购人发现有虚假应标现象，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由中标供应商承担。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 R通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789转2。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的70%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*70%=2.59万元 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

- 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

- 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2供应商具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外），提供证明材料复印件。

1.3 供应商2022年度财务状况报告（表）复印件或2023年银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.4①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.5审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.6诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”

③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.7供应商不得参加资格性审查的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）或控制单价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

- 4、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

- 5、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 6、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①不具备招标文件中规定的资格要求的；

②投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 7、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过在线询标、电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

- 8、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“7、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 9、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“7、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 10、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 11、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按综合信誉及履约能力分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、综合信誉及履约能力分均相同的，按技术方案分得分由高到低顺序排列。

- 12、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

（一）评分细则

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分30分 | 客观分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。 |
| 2 | 技术分35分 | 客观分 | 投标产品对招标文件技术需求书的响应程度（35分） 一档（0分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有7项（含）以上负偏离得0分。 二档（5分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有6项负偏离得5分。 三档（10分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有5项负偏离得10分。 四档（15分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有4项负偏离得15分。 五档（20分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有3项负偏离得20分。 六档（25分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有2项负偏离得25分。 七档（30分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）有1项负偏离得30分。 八档（35分）：一般条款（未标注“▲”的技术参数）无负偏离得35分。 | 注：供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。标注“▲”为实质性条款，有1条不满足视为无效投标。如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应档次定档。 |
| 3 | 货物技术性能及方案分9分 | 主观分 | 一档（3分）：有简单的货物技术性能及方案。 二档（5分）：有较详细的货物技术性能及方案，设备配置基本满足采购需求。 三档（7分）：有详细的货物技术性能及方案，设备配置、设备性能、技术方案均能满足采购需求。 四档（9分）：有详细的货物技术性能及方案，设备配置、设备性能、技术方案均能满足采购需求，描述清晰、详细、具有一定的针对性的，贴合采购人实际使用需求。 | 须提供货物技术性能及方案，未提供的得0分。 |
| 4 | 安装调试方案9分 | 主观分 | 一档（3分）：提供了安装调试方案。 二档（5分）：方案基本可行，较简单，提及的内容较少，只涉及到配送、安装内容。 三档（7分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整，提及了安装、配送、调试等内容。 四档（9分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整、合理、有效，有针对性，涵盖安装、配送、调试所有内容并贴合采购人实际使用需求。 | 须提供安装调试方案，未提供的得0分。 |
| 5 | 售后服务方案 10分 | 主观分 | 一档（3分）：能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。 二档（5分）：售后服务方案有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优于招标文件的。 三档（7分）：售后服务方案较好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等。 四档（10分）：售后服务方案良好，有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障、故障响应时间、质保期限优于招标文件等。 | 须提供售后服务方案，未提供的得0分。 |
| 6 | 备品备件及易损件3分 | 主观分 | 一档（1分）：在国内有少量备品备件的； 二档（2分）：在国内有充足备品备件并在国内设有仓库的或承诺中标后在国内设立仓库的； 三档（3分）：在国内有充足备品备件、易损件并在国内设有仓库（或承诺中标后在国内设立仓库的）、响应可在24小时内提供备品备件的。 | 须提供备品备件及易损件说明，未提供或无备品备件的得0分 |
| 7 | 售后服务响应 2分 | 客观分 | 供应商承诺能在接到采购人通知后2小时内到达现场的得2分，承诺4小时内能到达现场的得0.5分。本项最高得2分。 | 必须提供证明材料或相关说明。 |
| 8 | 政策性加分 2分 | 客观分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 （3）政策性加分说明见后。 |
| 9 | 综合得分 | =1+2+3+4+5+6+7+8 （各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |

- （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予20%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除20%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除20%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性20%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体供应商的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业供应商的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第五章  合同主要条款格式

医疗器械采购合同

- 合同编号：中标供应商不填

- 采购项目名称：

采购单位（甲方）：桂林医学院附属医院          采购计划号：

供 应 商（乙方）：                            项目编号：

签  订  地  点：桂林医学院附属医院            签 订 时 间;

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表：货物名称、品牌、型号、规格、厂家、数量、金额（其中：货物名称、品牌、型号、规格、厂家须与医疗器械注册证或备案证一致）。

二、付款条件及期限：

| 产品名称 | 器材注册证号 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额人民币（大写）： 小写：¥ 元 （合计金额包括但不限于货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定） |  |  |  |  |  |  |  |

1、接甲方供货通知后，在交货期限内将货物安装调试完成，并验收合格。

2、货物安装调试完成，验收合格后，乙方开具全额税务发票，甲方在验收合格并无故障运行，走院内付款流程，转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%在设备正常使用满1年后三个月内转账支付（无息）。甲方付款前，乙方未按上述要求开具符合甲方要求的正规财务票据的，甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

2、票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现乙方提供虚假税务发票，除须向甲方补开合法的税务发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装, 不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

四、质量要求

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至     个月止（按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换, 并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

- 保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（     小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次扣除合同款的1%，总金额不超过合同款的5%，否则按本合同第八条第2款追究法律责任。

五、货物的验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出配置清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准及配置清单进行现场验收，全部货物及附随配件、软件全部清点无误且能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。安装调试完毕，达到验收合格标准的时间最长不超过         天，超过此期限者，视为验收不合格，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承当由此造成的损失。

3、乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并按甲方通知时间配合验收。

六、交货期及交货方式

1、交货期：接甲方供货通知后       个日历日内到货并安装调试完毕；

2、交货方式：现场免费安装调试、培训、全部货物及附随配件、软件全部清点无误且

正常使用，达到甲方使用功能要求，验收合格；

3、交货地点：甲方指定地点。

七、售后服务条款

1、交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责设备场地的装修改造，产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2、易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3、维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件，以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时/天内到达甲方现场处理。

4、相关人员培训：标的已/未包含医护人员及工程人员的培训计划费用，其中医护人员省区内/省区外专项操作培训      人次；工程人员省区内/省区外专项维保培训      人次。

5、乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

6、乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

- 在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照医院正常付款流程办理。

- 保修期外维修应同样提供不收取费用的咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费。

9、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

10 、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

八、争议解决

本合同履行期间发生争议的，由甲方住所地人民法院管辖

九、违约责任：

1、乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的0.3%支付违约金。

2、乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，并有权要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失，以及维权产生的相关费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、保全费、保单保函保险费、交通费、误工费、鉴定评估费等）

- 乙方提供的招标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

- 乙方提供的货物不符合本合同第四条质量要求的，甲方有权要求乙方无条件换货或者退货，甲方换货的，相关的运费及损失由乙方承担；甲方退货的，乙方应在甲方发出退货通知之日起三日内，将所收取的款项全额予以退回，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

- 乙方不能按本合同第五条货物的验收要求交付验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲                                         方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

6、乙方未履行约定售后维修维护责任，每发生一次应按合同价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从未付货款中抵扣；乙方累计发生5次，或者造成甲方无法正常使用或声誉受损的严重后果的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失，并追究乙方相关法律责任。

十、本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式。

本合同尾部及《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更，乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式、联系人发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达 。

十一、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

十二、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：（设备（系统）必须提供配置清单）

附件1：本设备（系统）配置清单

| 序号 | 部件编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：本设备适用耗材、试剂的价格表

| 耗材、试剂名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：本设备易损零配件的价格表

| 易损配件名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

附件5：产品医疗器械注册证（如有必须提供）。

附件6：供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证。

| 甲方（章） 桂林医学院附属医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：桂林市秀峰区乐群路15号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0773-2802050招标办 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                             经办人签名：

年   月   日                                             年   月   日

合同附件1

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.设备如有低值易耗品及维修配件、检验试剂，请填写参考供货价格；如需使用，按桂林医学院附属医院内控制度执行。 |  |
| 4.其他具体事项： 4.1.设备科只负责设备到货验收，不负责接收货物。设备的外包装(木箱、纸皮等）由供货商或工程师负责拆除并自行作院外处理，不得堆放在院内，但可委托我院后勤部协助处理（需付费）。一经发现在院内，院方有权不予验收该设备并从设备货款中扣除200-1000元作为垃圾处理费。 4.2.进口设备供应商应在到货验收时提供报关单，如无报关单该设备将不予验收及付款，并按违约处理。 4.3.递交发票时请附；发票及合同复印件、验收单、培训单原件、进口设备报关单各一份。合同有分期付款的，请供应商在每次递交催款通知单时附上合同复印件一份，并注明本次付款为第几笔款，以便核对。 |  |
| 甲方（章） | 乙方（章） |

- 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人或采购人委托的机构（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

货物（服务）类验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（5）货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（6）成交供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（8）产品包装材料归采购人所有。

（9）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

工程类验收标准：

符合行业管理部门规定的标准及规范，达到工程项目设计的要求并通过项目最终竣工验收。

8.履约验收其他事项

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：           ）的约定，我单位对（         采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商          （填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

- 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

- 1．投标文件第一册封面参考格式：

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件（加盖供应商CA签章）。供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商CA签章（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 7.3其他材料

- 2．投标文件第二册封面参考格式：

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

- 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 　 年  月　 日

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：   年   月   日

5.符合政府采购政策加分条件证明材料。

5.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

6．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

- 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “商务要求”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本设备（系统）配置清单

| 序号 | 部件编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质保期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 90  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）                   分标号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日  期：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章项目采购需求的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（（CA签章））：

日  期：

5.开标一览表

格式详见政采云平台，且仅在政采云平台填写即可。