ASP过氧化氢低温等离子灭菌器保养服务参数

（一）服务对象

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 序列号 | 装机时间 | 服务内容 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 | Sterrad 100S | 10101160198 | 2017年1月 | 一年两次保养服务 |

（二）服务要求

▲1.每年2次常规保养及校准，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查，按期更换易损件并保证所更换的保养配件均为原厂原装（需提供原厂配件原产地证明、报关单），保养明细请**见附件**。

▲2.投标人拟定委派的服务工程师要求是具有专业维修实力的，至少有1名经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务（须提供相关工程师的培训证书及有效期内工作证）。

▲3.设备保养必须使用在有效期内的专用工具，需提供专用工具清单及校准报告。

4.为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

5.服务响应时限:接到用户报修通知或技术支持要求后，电话响应时间：60分钟内；现场响应时间:24个工作小时内。

6.根据用户的需求和实际情况，做到急用户所急、快速高效的解决问题，如遇服务时间外的紧急加班服务，不另收取费用。

7.每次保养结束后提供保养工单，运行状态报告，每年度服务结束后应提交年度服务报告。

8.所保设备故障维修所需备件费95折优惠及免人工费。

9.每三个月一次的工程师电话或现场技术回访。

**附件：过氧化氢低温等离子灭菌器 100S 保养介绍**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **保养一（6个月）** | **保养二（12个月）** |
| **更换备件** | 吸油布真空泵油真空油油瓶油雾过滤器替换滤芯油雾过滤器替换滤芯密封圈 | 吸油布真空泵油真空油油瓶油雾过滤器替换滤芯油雾过滤器替换滤芯密封圈接触转换器接头排气过滤器高效空气过滤器搁架固定扣 |
| **全套的电气测试** | 交直流电源输出测试数模转换测试加热器电阻值及电压测试温度测试等离子测试漏气率测试真空表校零检测注射系统测试空气压缩机输出测试打印机测试 | 交直流电源输出测试数模转换测试加热器电阻值及电压测试温度测试等离子测试漏气率测试真空表校零检测注射系统测试空气压缩机输出测试打印机测试 |
| **清洁设备** | 蒸发盘灭菌舱及舱门空气过滤网储水罐及集水瓶 | 蒸发盘灭菌舱及舱门空气过滤网储水罐及集水瓶 |