ASP过氧化氢低温等离子灭菌器保养服务参数

（一）服务对象

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 序列号 | 装机时间 | 服务内容 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 | Sterrad 100S | 10101160198 | 2017年1月 | 一年两次保养服务 |

（二）服务要求

▲1.每年2次常规保养及校准，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查，按期更换易损件并保证所更换的保养配件均为原厂原装（需提供原厂配件原产地证明、报关单），保养明细请**见附件**。

▲2.投标人拟定委派的服务工程师要求是具有专业维修实力的，至少有1名经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务（须提供相关工程师的培训证书及有效期内工作证）。

▲3.设备保养必须使用在有效期内的专用工具，需提供专用工具清单及校准报告。

4.为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

5.服务响应时限:接到用户报修通知或技术支持要求后，电话响应时间：60分钟内；现场响应时间:24个工作小时内。

6.根据用户的需求和实际情况，做到急用户所急、快速高效的解决问题，如遇服务时间外的紧急加班服务，不另收取费用。

7.每次保养结束后提供保养工单，运行状态报告，每年度服务结束后应提交年度服务报告。

8.所保设备故障维修所需备件费95折优惠及免人工费。

9.每三个月一次的工程师电话或现场技术回访。

**附件：过氧化氢低温等离子灭菌器 100S 保养介绍**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **保养一（6个月）** | **保养二（12个月）** |
| **更换备件** | 吸油布  真空泵油  真空油油瓶  油雾过滤器替换滤芯  油雾过滤器替换滤芯密封圈 | 吸油布  真空泵油  真空油油瓶  油雾过滤器替换滤芯  油雾过滤器替换滤芯密封圈  接触转换器接头  排气过滤器  高效空气过滤器  搁架固定扣 |
| **全套的电气测试** | 交直流电源输出测试  数模转换测试  加热器电阻值及电压测试  温度测试  等离子测试  漏气率测试  真空表校零检测  注射系统测试  空气压缩机输出测试  打印机测试 | 交直流电源输出测试  数模转换测试  加热器电阻值及电压测试  温度测试  等离子测试  漏气率测试  真空表校零检测  注射系统测试  空气压缩机输出测试  打印机测试 |
| **清洁设备** | 蒸发盘  灭菌舱及舱门  空气过滤网  储水罐及集水瓶 | 蒸发盘  灭菌舱及舱门  空气过滤网  储水罐及集水瓶 |