技术参数： 加样模块 准确性：50ul±1uL 重复性：≤2% 洗板模块 洗板位适用范围：96 孔微孔板 最小吸液残留量：≤ 2μ L 每孔 洗板次数：用户根据需要进行设置 洗液桶：≥3 个 使用材料：聚甲基丙烯酸甲酯、不锈钢 孵育模块 孵育温度准确性：37±0.5 波动度 不超过 1.0℃ 读数模块 稳定性偏差：≤ 3% 重复性：CV ≤ 3% 测量速度：每孔 1S 产品性能 1 反应区温度控制的准确性和波动度：温度准确性应在设定值的±0.5℃内，波动 度不超过 1.0℃。 2 分析仪稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第 4h、第 8h 的测试结果与处于稳定状态工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±3%。 3 批内测量重复性：批内测量重复性（ CV ，%）≤ 3%。 4 线性相关性：在不小于 2 个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99。 5 携带污染率：携带污染率应≤ 10-5 。 软件功能，分析仪应具备以下主要功能： (1) 可以通过人机对话指令，使机器能自动完成不同样本、测试项目的分析任务。 (2) 仪器应能提示试剂等消耗品、废弃物的状态； (3) 仪器具备自检功能； (4) 故障提示：仪器对操作错误、机械及电路故障应有相应提示； (5) 软件应具有系统维护功能； (6) 软件应具有项目设置功能； (7) 软件应具有系统设置功能； (8) 软件应具有用户操作功能。 (9) 软件应具有扫码功能。 1.8.7 冷藏位温度控制 冷藏位温度范围与试剂储藏要求一致，温度范围 2℃～8℃。 1.8.8 外观应满足如下要求： (1) 外观应整洁，无裂纹或划痕，文字和标识清晰； (2) 仪器运动部件应平稳，不应卡住突跳； (3) 紧固部件连接应牢固可靠，不得有松动。 1.8.9 安全：应符合 GB 4793.1-2007、YY 0648-2008 和 GB 4793.9-2013 标准要求。 1.8.10 电磁兼容：应符合 GB/T 18268.1-2010 和 GB/T 18268.26-2010 要求。