技术参数： 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察,正置显微镜镜体： (1) 光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm (2) 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米 (3) 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源,可根据需求选配6V30W卤素灯光源。 (4) 物镜转盘： 5孔编码物镜转盘，具有光强管理功能，支持在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节，调节按键和设置按键都在亮度调节旋钮旁边，方便操作。 (5) 观察镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度可调，视场数≥22，倾角30度，瞳间距调节范围50-76mm ， (6) 物镜：平场消色差物镜 4X平场消色差物镜, 工作距离≥18.5mm 10X平场消色差物镜,工作距离≥10.6mm 20X平场消色差物镜,工作距离≥1.2mm 40X平场消色差物镜,工作距离≥0.6mm (7)目镜：半孵，高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明。 (8)载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 (9)聚光镜：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，N.A.≥1.1 (10)可升级荧光：要求将来可本化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位≥8，具备复眼荧光照明技术 (11)带摄像