需求参数 1、支持12导心电图采集 2、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 3、显示屏幕≥10英寸 4、具备LAN、USB等传输接口 5、支持智能操作系统，可远程更新升级 6、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 7、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 8、锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作 9、输入阻抗：≥10.0MΩ 10、共模抑制比：≥89dB 11、耐极化电压：±600mV 12、频响范围：0.05-249Hz全频滤波 13、QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 14、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 15、心电图机通过IHE测试，对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 16、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等，具有向量分析技术20、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 17、梯形图生成技术 18、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能23、*支持与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接