需求参数： 医用超低温保存箱 总有效容积 ≥861 L 断热材 硬脂发泡聚氨酯+真空隔热板(VIP板) 压缩机 东芝压缩机全封闭型2个输出功率≥750W 蒸发器 高温侧：直列冷凝器 低温侧：盘管式(内箱兼用) 冷凝器 高温侧：风扇和管冷凝器 低温侧：直列冷凝器 制冷剂 HC制冷剂 温控器 微电脑控制系统 温度显示器 数字式显示器 温度传感器 铂电阻(Pt1000) 报警装置 高温报警，低温报警，断电报警、冷凝器高温保护等 远程报警接点 容许接点容量：AC220V、2A 电池 锂电池，≥2200mAh，自动充电 电源 单相：220V~ 50Hz 防触电保护类型 I类 可选购部件 保存架、3层抽屉、辅助冷却装置:液态C02 温控范围 低温箱达到稳定状态后，在环境温度10~30℃度，湿度80%R.H.C以下无负荷的情况下：箱内温度控制范围为：-50~-86℃ 均匀度 ≤6℃ 波动值 ≤6℃ 额定电压 220V~50Hz 输入功率 ≥1300VA 显示温度与设定温度之差应小于3℃