需求参数： 箱内温度: -40℃~-86℃可调 有效容积;≥800L，整机装箱量（2ml冻存管容量）60000份样本； 控制系统：微电脑控制，LED 显示屏 制冷剂：采用HC环保制冷剂5 制冷系统;采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 执行标准：国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 压缩机：进口品牌压缩机2个，功率≤1000W 耗电量：25℃环温时，耗电量应小于12 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； USB:标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； 报警方式：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能） 内置电源：具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 温度记录：选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态； 门锁：一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁，2个内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。 内胆材料：内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 隔热材料：使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度90mm，保温效果好； 测试孔：箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 是否有注册证：具有医疗器械注册证 能耗：产品能耗达到国际领先水平，获得国际能源之星认证