## Sheet1
序号 | 需求参数
1 | 计算机测量、控制、显示系统
1.1 | 产品具有内置计算机系统, 其软件界面用于控制消融针和监控系统的性能
1.2 | 产品内置的控制系统可以独立控制每个消融针，可以单冷、单热或冷热交替进行，以达到冷冻消融或复温的目的
1.3 | 产品由软件控制工作介质从冷、热罐通过管路到消融针
1.4 | 产品具有触摸显示器
1.5 | 产品具有1-4个输出通道进行消融治疗
1.6 | 通过RFID进行用户认证登录以及消融针的识别和添加，提高了操作的便利性以及更好的用户管理安全性与数据的准确性
1.7 | 输送管一体化设计，输送液冷、热工质的进流与回流管一体化集成设计到探针输送管内部，在超低温和高温输出时，可以减少能量损耗，提高制冷与加热效果
1.8 | 快插接头，提高设备连接的可靠性与便捷性，探针输送管与设备，以及消融针与探针输送管之间的连接采用快插接头的方式进行了连接
1.9 | 产品具有自动灌注功能，分为自动添加液氮和自动添加无水乙醇两个功能
1.1 | 可翻折触控显示屏
1.11 | 有条码扫描功能
2 | 产品的安全保护装置
2.1 | 产品具有紧急停止键,用于产品的紧急停止，按下这个键就会立刻关闭阀门停止工作介质输出, 以保障安全
2.2 | 报警分高优先级、中优先级、低优先级三个等级，其中高优先级的将有声光（红色）报警，中低优先级声光（黄色）报警
2.3 | 具有可拆卸延长输气管，有温度补偿导线
2.4 | 具备气体过滤器
3 | 数据
3.1 | 可记录手术过程中的温度、时间
3.2 | 记录设备登陆数据、操作数据、报警数据
3.3 | 可用不同的颜色独立绘出各冷冻消融针实时测温曲线
4 | 低温系统
4.1 | 使用液氮进行降温
4.2 | 工作压力0.4∼1MPa
4.3 | 具有过压释放装置，当液氮存贮器的压力超过1.1MPa 时，瞬时解除过压
4.4 | 低温治疗时，消融针最低温度可达到-186℃±10 ℃
4.5 | 具备手动放气功能
5 | 复温系统
5.1 | 使用无水乙醇或电进行复温
5.2 | 工作压力0.15∼0.4MPa
5.4 | 具有过压释放装置，当热工作介质存贮器的压力超过 0.44MPa 时，瞬时解除过压
5.5 | 复温治疗时，消融针的最高温度可达到75℃±10 ℃
5.6 | 温度超过+40℃时，主机有提示
6 | 用途
6.1 | 适用于除空腔脏器以外所有的实体肿瘤
7 | 其他
7.1 | 储存回收废液的容器至少 1 个，容器的容量≥5升