技术参数： 1. 外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1890mm； 2. 内部尺寸≥（L×D×H）920*530*650mm； 3. 额定功率：≤750 W； 4. 气流流速：0.30～0.45m/s； 5. 紫外灯功率：≥18W； 6. LED日光灯功率：≥12W； 7. 前窗玻璃最大开口高度：510mm； 8. 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 9. 工作台到地面高度：≥750mm； 10. 噪音≤65dB(A)； 11. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 12. 照明：≥350lx； 13. 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 14. 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 15. 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； 16. 箱体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂； 17. 工作区台面为不锈钢材质； 18. 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内； 19. 控制面板采用轻触式开关，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、

显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 20. 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 21.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 22.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 23. 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 24. 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。