技术参数： 1. 安全柜基本参数：B2型，100%外排； 2. 外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×840mm×2275mm、内部尺寸≥（L×D×H）1300mm ×670mm×630mm； 3. 台面距离地面高度：750mm； 4. 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s； 5. 噪音等级：≤65dB（A） 6. 照明：≥1000lx 7. 过滤效率: 送风和排风过滤器均采用HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）； 8. 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 9. 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； 10. 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； 11. 柜体采用10°倾斜角设计； 12. 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 13. 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内； 14. 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 15. 福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，

也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 16. 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 17. 安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行； 18. 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护人员及实验的安全； 19. 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，运行状态全部显示，一目了然； 20. 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；玻璃门升降时不用直接接触玻璃； 21. 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现； 22. 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 23. 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa； 24. 前窗气流隔断设计：防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露。