技术参数： 1、安全柜基本参数：单人， 100%外排 2、外部尺寸≤1100mm×750mm×2250mm（L×D×H）；内部尺寸≥940mm ×600mm×660mm（L×D×H）。 3、风速： 平均下降风速：0.305-0.355m/s； 平均吸入口风速0.505-0.555m/s，系统排风总量：≥1050m³/h， 4、噪音等级：≤67dB（A） 5、照明系统：照度不低于1000Lx 6、过滤效率ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%,洁净度等级10级,过滤器失效更换报警 7、LCD显示屏,可显示下降风速、流入风速、耗材寿命等参数； 8、福马脚轮设计；柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 9、前窗玻璃采用安全玻璃,有开门高度异常报警,具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的联动互锁； 10、手动按键、遥控、脚踏开关、多种方式灵活控制玻璃门升降 11、具有ISO9001质量管理认证，ISO13485及CE认证以及国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证