技术参数： - 类别：双人双面垂直单向流，准闭合式。 - 送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统。 - 控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 - 设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) ≥1520×770×1650mm内部尺寸(宽×深×高) ≥1360×690×520mm。 - 过滤技术： 滤芯过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒），高效过滤器规格及数量1270×610×50mm×①。 - 洁净度： ISO 5 级（美联邦209E 100级）。 - 噪音：≤62dB(A)。 - 照度：≥300Lu。 - 平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； - 菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。 - 结构：全钢结构，前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 - 工作状态监测与显示系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。 - 照明系统：采用节能LED名牌灯具,护眼设计。 - 移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 - 维护与检测：人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷，带采样口更方便扫描检测高效过滤效率。 - 移门系统：采用独特移门任意定位系统技术，钢化安全玻璃，手动移门升降系统，控制上下位置任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 - 杀菌系统：紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁。 - 备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。