规格：≤1500*800*2350 材料及配置 1、抗蚀台面：采用实验室专用≥12.7mm威盛亚实芯理化板。 2、上、下部柜体及门板： 2-1. 外壳材料：采用宝钢优质≥1.2mm厚冷轧钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 2-2. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：采用≥8mm厚理化板。 2-3. 集风罩：采用优质≥1.2mm厚冷轧钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 3、调节门系统： 3-1. 活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。 3-2. 拉门玻璃：≥8mm厚钢化玻璃。 3-3. 拉门悬吊钢索：钢索拉力≥450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验报告。 3-4. 玻璃把手：采用优质≥1.0mm厚冷轧钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、供电装置： 4-1.保护装置：电源、马达、插座、漏电等故障保护。 4-2.照明装置：灯座、紫外线灭菌及隐藏式防爆≥30W日光灯。 4-3.插座：采220V接地型单相插座。（安装在柜内） 5. 排水装置： 化验杯槽：采用PP一体成型，厚度≥5mm具有弹性，并耐酸碱，耐热及有机溶剂。 6. 供水装置：供水考克，采用铜铸单口供水考克。 7. 通风柜内置回收排液溶剂回收管路一批。废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＜3×105Ω.cm 8、配置：主机一台，≥φ250mm风管3米（根据客户要求可增补），内置风机一台（可选设计排楼顶）