## Sheet1
名称 | 数量 | 技术参数
组织分离钳 | 6 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
三通冲水吸引器 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 标配5mm、10mm两根吸引管，可根据需要随时更换。 2、材料：304 3、通畅性：冲洗器打开时应通畅，不得有堵塞现象。 4、密封性：冲洗器的阀门转动应灵活，在闭合时应不渗漏。 6、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
腔镜电凝钩 | 2 | 1、规格：90°Ф5x330mm 2、材料：头部、钳杆及内芯M号钢，绝缘套管PPSU 3、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 4、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 5、电气安全：器械的安全要求应符合GB 9706.1、GB 9706.4和GB 9706.19中的规定。 6、电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合YY 0505的规定。 7、耐高温高压。
腔镜电凝针 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：头部、钳杆及内芯M号钢，绝缘套管PPSU 3、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 4、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 5、电气安全：器械的安全要求应符合GB 9706.1、GB 9706.4和GB 9706.19中的规定。 6、电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合YY 0505的规定。 7、耐高温高压。
腔镜电凝铲 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：头部、钳杆及内芯M号钢，绝缘套管PPSU 3、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 4、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 5、电气安全：器械的安全要求应符合GB 9706.1、GB 9706.4和GB 9706.19中的规定。 6、电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合YY 0505的规定。 7、耐高温高压。
腔镜持针器 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：250HV0.2～680HV0.2 4、张开度：张角应不小于30º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、耐高温高压。
腔镜打结棒 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：304 3、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 4、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 5、耐高温高压。
腔镜绝缘勾剪 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：420Mood 3、硬度：420HV0.2～520HV0.2 4、张开度：张角应不小于35º 5、锋利度：剪刃口应锋利，应能剪切4层21支纱布。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
腔镜绝缘组织弯剪 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：420Mood 3、硬度：420HV0.2～520HV0.2 4、张开度：张角应不小于35º 5、锋利度：剪刃口应锋利，应能剪切4层21支纱布。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
腔镜无损伤钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
腔镜绝艳有齿抓钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
五叶拉钩 | 1 | 1、插入部最大外径：10mm 工作长度350mm 2、材料：头杆304，手柄塑料 3、可360度旋转，头部五叶可张开、可弯。 4、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 5、灵活性：钳子开闭时应轻松灵活，不得有卡滞现象。 6、耐高温高压。
肝脏拉钩 | 1 | 1、插入部最大外径：10mm 工作长度350mm 2、材料：头杆304，手柄塑料 3、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 4、灵活性：钳子开闭时应轻松灵活，不得有卡滞现象。 5、耐高温高压。
无损伤抓钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
直角分离钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
无损伤肠钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
系膜抓钳 | 2 | 1、规格：Ф5x330mm 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：320HV0.2～450HV0.2 4、张开度：张角应不小于45º 5、夹持力：不小于15N。 6、牢固度：钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、可拆卸，耐高温高压。
速丰钛夹钳 | 2 | 1、规格：Ф10x330mm配塑料夹大号 2、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 3、硬度：250HV0.2～680HV0.2 4、张开度：6.5mm±0.35mm 5、夹持力：钛夹钳与金属夹之间配合应良好,应具有良好的夹持性能。 6、牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。 7、表面粗糙度：头部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 8、消毒方式：可高温高压消毒。 9、可拆卸，耐高温高压。