|  |
| --- |
| 采购需求：  **1.样式：立式。**  2.冷藏室容积≥189L。  **3.冷冻室容积**≥**179L**。  4.总有效容积≥368L。  5.**温度控制：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃（或-40℃），数显温度，显示精度+0.1℃。**  6.制冷方式：双压缩机双系统，冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。  **7.工作条件：环境温度0～32℃，电源220V/50Hz。**  8.安全系统：  （1）键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；  （2）断电记忆功能，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，在再次通电时，冰箱按原设置状态运行；  （3）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用；  （4）开机延时、停机间隔保护功能，确保运行可靠。  9.报警系统：开门报警、高低温报警、传感器故障报警、断电报警。  10.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。  **11.配温度记录仪（带远程监控功能）。**  12.特色功能：  （1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息；  （2）冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温；  （3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；  （4）抽屉采用PS材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全；  （5）冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门；  （6）箱体右侧标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化；  （7）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式；  （8）标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。  13.资格凭证：  （1）医疗器械生产许可证；  （2）医疗器械注册证。 |