## Sheet1
合同序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注
1 | 探视管理主机 | 技术规格 1.显示屏尺寸≥15.6英寸，电容式触摸屏，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 2.★操作系统≥安卓9.0，CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥8GB。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 3.扬声器功率≥2W，整机功耗<18W。 4.外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出、麦克风、耳机，报警输出、短路输入、音频输入、录音输出、RS485。 5.支持听筒、免提两种对讲方式，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质，支持回音消除功能。 6.手柄听筒采用磁吸式设计，放置时更方便，手柄也更加稳固和贴合。 7.自带一体化长鹅颈话筒杆，可以用于免提通话和喊话广播使用。 8.★内置一体化≥200W高清摄像头，可手动调节摄像头角度，最大可调整摄像头角度≥45度，广角摄像头角度不低于120度;自带一体化天鹅颈话简杆，可以用于免提通话，广播喊话功能。支持与护士站主机、手持主机、医生主机、生命体征智能采集终端、IP门口机、床旁交互终端、访客机双向1080P高清可视对讲，支持手持和鹅颈话筒/免提两种对讲方式，对讲音频采样率为16KHz，支持回音消除功能。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 9.自带支撑杆，可平放在桌面上使用，或调整支撑杆以获得更佳的可视角度。 10.独立电源键设计，支持直接开关机操作，方便医护人员灵活控制。 基本功能 1.多画面组合视频巡查功能，可设置和显示同屏不少于9路床旁交互终端摄像头实时视频画面。支持多页面自动视频轮巡。点击单路画面可放大至全屏显示。 在病房巡视界面可以直接呼叫对讲。 2.支持探视管理：包括探视转接，探视监听，探视挂断，探视插话。 3.★录音录像功能和通话记录，通话结束后的音、视频文件会保存至主机，记录可筛选、查询、播放、上传和导出，并支持追溯查看。通话记录包括设备类型，事件，呼叫类型，呼叫时间，响应时间，响应时长，并支持回拨，支持依据设备，时间进行查询；(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 4.护士可以通过录音录像的方式将交接工作以音视频方式记录在本地，接班可以可以播放查看。未读记录会在主界面做显著提示，每条记录会有已读或未读提示，并支持本地播放； 5.支持多种语音播报方式设置(“仅铃声”“床号播报”“房床号播报”“分机号播报”“姓名播报”“播报包含护理等级”)及播报语速设置。支持接收闹钟提醒，配合患者端闹钟功能，皮试、输液、护理计时等闹钟到时后，支持联动提醒IP网络信息交互主机并播放闹钟铃声。 6.支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，并在对应的床位分机路选上显示掉线信息，主界面显示掉线信息。 7.★支持护士数据统计和护理数据查询工作，支持护士通过护士站主机进行患者信息查询，包括患者体征数据查询包含但不限于，体温、脉搏、呼吸、大小便、血压等体征数据，患者住院期间的检查检验结果查询，患者住院期间医嘱信息查询包含长期医嘱、临时医嘱。（分别提供上述功能，产品功能截图） 8.★病区统计，支持护士在主机界面查看病区患者统计，包含但不限于，当前病区的在院人数统计、今日入院、今日出院、今日手术、禁饮食、过敏、防跌倒等，且护士可点击对应汇总项目，查看具体床位患者信息。（提供产品功能截图）。 9.★支持全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。广播方式包括MP3/WAV文件广播、喊话广播、外接音源广播，消防广播。支持≥36路音源文件同时广播不同分区。广播对讲:文件广播时，主机可以正常与床位分机，交互终端对讲。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 10.主机具备语音识别功能，可通过语音指令操作主机，如呼叫xx床、呼叫xx主机。有呼叫时可以语音接听，如接听xx床。通话结束后可以语音命令挂断。也可以语音命查询xx床患者基本信息或查询交班留言内容。 11.★支持接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 13.软件须提供由中华人民共和国国家版权局颁发的""医院主机""关键字样的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商公章。 参照或相当于“来邦 | 台 |  | 4 | 0 | 1#4神经外科1台 1#5神经内科1台 2#1急诊内科1台 1#1急诊外科1台
2 | 床位分机 | 技术规格： 1.▲采用多功能手持，支持呼叫，电视遥控、音量调节。支持床头灯，照明灯，换药提醒，呼叫护工。可扩展扫码，可识别Codabar、Code39、UPC、EAN格式一维码和QRcode格式二维码。呼叫手持可磁吸式固定在底座上。（提供产品外观图片） 2.▲操作系统≥安卓9.0，CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥8GB。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 3.显示屏，尺寸≥10.2英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 4.触摸屏，电容式，5点触控，10ms响应。 5.MIC输入灵敏度_10mV，扬声器功率≥3W，音频码流_16Kb~192Kb，视频码流_128Kb~2Mb，整机功耗<10W。 6.支持回音消除，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质。 7.▲外部接口：HDMI 2.0、Micro USB2.0、RJ45、耳机插孔等接口。支持卫生间接口。支持外接门灯接口。支持报警按钮接口。支持警示灯接口。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章) 8.安装方式_支架或壁挂式安装。 9.内置一体化≥200W高清摄像头，与护士站主机实现双向1080P高清可视对讲。 10.内置刷卡模块，实现刷卡进入护理的功能。 11.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作。 12.供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3at标准)、集中供电、适配器供电。 13.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 14.支持接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常。 15.可扩展双频Wi-Fi，兼容2.4G/5G频段，符合802.11 a/b/g/n/ac/ax标准。 16.可扩展蓝牙模块，支持BT/BLE双模蓝牙，兼容5.0/4.2/2.1协议。 基本功能： 1.支持获取HIS数据信息，显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识、防跌倒、防压疮等信息。 2.支持满意度调查，问卷调查对象支持科室、医生、护士，问卷题目支持分数制，通过多道题目计算出整体满意度。支持题型支持单选，多选等多种题型。 3.住院费用查询,包括总费用，每日费用，用药情况，费用余额的查询。 4.支持患者查看医院简介、科室简介和住院费用查询、用药信息查询、体征信息、检验报告、检查项目信息。 5.支持健康宣教信息查询，患者可通过床头分机查看播放健康宣教视频和文章，包括疾病概述、症状、病因、就医、预后、随访、预防。 6.支持接收护士站主机消息通知，如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备出院通知告知等，患者可反复阅读，减轻护士口头宣教工作量。 7.支持护理计时功能，可记录护理状态的起始时间并可本机查看或上传服务器存储。 门口机进入护理状态下，支持护理代接功能，分机支持接听其他病床分机呼叫并双向对讲。 8.支持吸氧计时，可设定患者吸氧时间，医护主机上有吸氧状态提醒，倒计时结束自动上医护主机，提示护士完成吸氧。主机上伴随有语音播报。 9.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间。 10.支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接。 11.支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲状态下，护士站主机上可显示本机内置的摄像头视频画面，以及本机绑定的网络摄像机视频画面。 12.支持触摸屏呼叫，床旁上硬件按钮呼叫，手持按键呼叫，语音呼叫四种呼叫方式，均可以支持和护士站主机双向可视对讲，可视效果具备1080P可视对 讲，通话客观语音按《GB/T31070.3-2021》中进行通话客观语音评价试验，系统通话客观语音评价得分应不小于3分。 参照或相当于“来邦 | 台 |  | 49 | 0 | 1#4神经外科8台 1#4心脏大血管外科6台 1#5神经内科10台 2#1急诊内科12台 2#1急诊抢救室9台 1#1急诊外科4台
3 | 安装式支架 | 1、主要材质:铝合金。整体长度:1100mm。升降幅度:650mm。负载承重:4Kg。延长臂调节:左右摆动180度。升降臂调节:左右旋转370度。设备倾仰角度:上30度，下90度。 2、支持紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒，具有抑菌的作用，抑菌含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌等。 3、设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，内置接口，无需穿线。 4、支持20万次以上使用旋转使用 参照或相当于“来邦 | 台 |  | 49 | 0 | 1#4神经外科8套 1#4心脏大血管外科6套 1#5神经内科10套 2#1急诊内科12套 2#1急诊抢救室9套 1#1急诊外科4套
4 | IP网络型病房门口机 | 技术规格： 1.显示屏：尺寸≥10英寸；分辨率≥1280*800 2.外部接口：门灯接口、洗手间按钮接口、功能扩展接口； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.CPU：四核1.4GHz及以上、内存≥1GB、Flash≥4B； 5.音频格式：MP3/WMA； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG； 7.额定功率：≤7W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作 9.供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3af标准)、集中供电、适配器供电； 10.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输数据信息； 11.静电放电抗扰 ，试验电压等级，接触放电8KV，空气放电15KV； 基本功能： 11.支持多模板切换，适应不同科室的显示需求； 12.支持获取、同步信息交互服务器数据信息，可显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间，自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 13.支持同步显示分机呼叫、洗手间报警、紧急增援、code blue、换药提醒、床位清理等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的病房门口机查看到具体的提示信息； 14.支持门灯颜色自定义，并支持不同事件等级显示不同的颜色。 15.软件须提供由中华人民共和国国家版权局颁发的含有IP门口机嵌入式软件“关键字样的计算机软件著作权登记证书并加盖制造商公章； 参照或相当于“来邦 | 台 |  | 23 | 0 | 2#1急诊内科7 2#1急诊外科8 4#4一体化产房8
5 | 床旁交互终端 | 1.显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480；触摸屏：多点电容式触摸屏； 2.CPU:四核不低于1.4GHZ， 内存 ≥ 1G,外存 ≥ 8GB 3.安装方式：嵌入式安装； 4.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头；手持具备换药提供，呼叫功能，功能可以后台自定义； 5.额定功率：≤7W； 6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作 7.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准,集中供电、适配器供电； 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 9.支持回音消除，全双工对讲，声音清晰洪亮，保证患者或家属说话声音小时均可保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 10.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 11.支持获取HIS数据信息，显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 12.支持患者在本机上可查询住院费用、每日清单信息； 13.支持护理计时功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间； 14.支持吸氧计时功能，通过护士手动设置吸氧时间，吸氧到时后护士站主机可主动提醒“xx床吸氧结束； 15.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 16.支持外接病房门灯、洗手间按钮； 17.当本机IP地址与其他设备设置冲突时，本机可屏显提示； 18.支持接收护士站主机消息通知，如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备，患者可反复阅读，减轻护士口头宣教工作量； 19.▲支持界面自定义，支持显示内容，功能按键，布局，颜色，字体大小，护理字段排列，背景设置；（提供国家权威具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 20.静电放电抗扰 ，试验电压等级，接触放电8KV，空气放电15KV； 21.▲分机支持分机触摸呼叫，分机实体按键的呼叫，手持呼叫三种呼叫方式，均可以保证呼叫到护士站，并进行双向对讲，通话客观语音按《GB/T31070.3-2021》中进行通话客观语音评价试验，系统通话客观语音评价得分4.5分。（提供国家权威具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；） 22.内嵌的呼叫对讲及数据通讯软件应具有中华人民共和国国家版权局颁发的《IP床位分机嵌入式软件》计算机软件著作权登记证书； 23.支持医用酒精消毒； 24.工作时间：支持7x24小时不间断工作 参照或相当于“来邦 | 台 |  | 61 | 0 | 2#1急诊内科25 2#1急诊外科28 4#4一体化产房8
6 | 卫生间紧急按钮 | 1.防水等级符合IPX8要求； 2.支持标准86盒安装设计； 3.支持拉绳和按键两种报警方式； 4.支持在按钮上解除报警，也支持在主机上解除洗手间报警； 5.▲呼叫按键面积占比30%，长按消报警按键方案防止误取消。报警时有声光提示。报警后可以在现场处理，也支持在护士站主机和手持对讲主机主动取消报警。（提供国家权威具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；） 参照或相当于“来邦 | 个 |  | 27 | 0 | 2#1急诊内科7 2#1急诊外科8 4#4一体化产房12
7 | 24口护理呼叫专用POE交换机 | 一、基本配置要求 1、硬件性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。 2、单台配置：千兆自适应POE+电口≥24个，千兆光口≥4个，含千兆光模块2个。 二、技术参数要求 3、支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；支持ERPS功能；支持虚拟化功能，包括堆叠链路冗余、负载分担、单点管理功能。 4、支持纵向网络虚拟化功能，包括自动化上线、自动配置、集中式转发、本地转发、持续转发、故障设备替换等功能。 5、支持链路聚合功能；支持BFD和协议的联动功能，协议包括IPv4/IPv6路由协议、VRRP协议；支持RRPP功能、支持OSPF FRR功能。 6、支持零配置启动、CPU 保护、设备内存及Flash容量查询、子卡功能；支持SAVI功能； 支持NQA功能；支持云平台管理功能；支持镜像功能；支持端口节能。 7、支持IGMP Snooping、MLD Snooping 等组播协议；支持802.lX、Portal 、Triple等认证方式；支持DHCP/DHCPv6 Snooping功能。 8、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率 参照或相当于“H3C | 台 |  | 5 | 0 | 1#4神经外科1台 1#4心脏大血管外科1台 1#5神经内科1台 4#4一体化产房1台 2#1急诊抢救室1台
8 | 48口护理呼叫专用POE交换机 | 一、基本配置要求 1、硬件性能：交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps。 2、单台配置：千兆自适应POE+电口≥48个，千兆光口≥4个，含2个千兆单模光模块。 二、技术参数要求 3、支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；支持ERPS功能；支持虚拟化功能，包括堆叠链路冗余、负载分担、单点管理功能。 4、支持纵向网络虚拟化功能，包括自动化上线、自动配置、集中式转发、本地转发、持续转发、故障设备替换等功能。 5、支持链路聚合功能；支持BFD和协议的联动功能，协议包括IPv4/IPv6路由协议、VRRP协议；支持RRPP功能、支持OSPF FRR功能。 6、支持零配置启动、CPU 保护、设备内存及Flash容量查询、子卡功能；支持SAVI功能； 支持NQA功能；支持云平台管理功能；支持镜像功能；支持端口节能。 支持IGMP Snooping、MLD Snooping 等组播协议；支持802.lX、Portal 、Triple等认证方式；支持DHCP/DHCPv6 Snooping功能。 8、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率 参照或相当于“H3C | 台 |  | 2 | 0 | 2#1急诊内科1台 2#1急诊外科1台
9 | 六类四对非屏蔽双绞线缆 | 1.规格:Cat6-4PrUTP |  |  | 2500 | 0
[5 empty] | 合计 | 0