桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 升温毯 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1 |
| # 【产品名称】医用加温毯 # 【性能】。在动力装置驱动下，依靠对循环介质（空气）的加热，给患者全身或身体局部提供热量。 - 加温毯主机参数 - 工作中风量输出稳定，风速高中低≥三个风域，≥9档调节； - 采用经环氧灭菌处理的过滤系统：HDPE型 G4初效+H13/H14高效过滤器，过滤效率≤0.2μm； - 过滤器更换周期：H13/14高效≥ 12月/次或2000h； - 采用≥3个温度传感器及≥3个温度保护开关，≥三级温度安全保障； - 温度调节设置分为两种： 温度区间：25℃～45℃，连续可调，调节幅度0.1℃（可快进）； ≥四档调温快捷键：室温/25℃、32℃、38℃、43℃，常用温度一键可达； - 充气式加温，工作中温度精度波动≤±0.5℃； - 多重安全保障：设有超温保护、风机异常、温度开关动作/故障、温度传感器故障等安全设计，视觉报警+听觉报警+自动停机； - 采用PTC陶瓷加热片作为发热体，安全可靠热转换效率高； - 屏幕可查看主机本次开机时间及累计开机时间，可设置倒计时； - 主机具备息屏功能，无操作十分钟后屏幕熄灭设备正常运行，报警或任意键可唤醒； - 主机具备调试功能，可预先设置开机运行参数及长时间运行后对输出准确性进行校准； - 标配推车，可以满足加温毯主机使用及平时收纳要求； - 加温毯参数 # 2.1加温毯由无纺布经高周波压合而成。根据手术部位及体型不同设计有上身毯、下身毯、全身毯、身下毯、腹部毯、截石位等十七款，能满度不同的应用场景； # 2.2加温毯设计使用方便，多进气口毯型采用使用时撕开口无废弃物的结构，减少医护人员的工作量； # 2.3整张加温毯采用自研发设备及工艺，一次成型，风道及排气设计合理，毯型美观； |  |