桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 婴儿辐射保暖台 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1 |
| 技术参数： - 具有NMPA认证。 - 显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示等。 - 工作模式：预热模式、手动模式和婴儿模式。 - 婴儿模式下控制温度范围：32℃～38℃，步进0.1℃。 - 温控精度≤±0.5℃。 - 温度测量范围：0℃～70℃。 - 温度测量精度：±0.2℃。 - 床面温度均匀性：≤2℃。 - 手动模式下加热功率显示范围：0~100%，分辨率为5%，20档可调。 - 温度报警：婴儿模式下报警设置值为控制温度值的±1℃（即报警范围为31-39℃），步进0.1℃；报警误差为±0.3℃。 - 手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。 - 斜照灯头设计，床面正上方无加热器遮挡，治疗操作时无需旋转或移动加热器，同时可避免医护人员操作时过热。 - 婴儿床体倾斜：-12°-+12°，误差±1°。 - 具有气泡水平仪，用于确定床体是否水平。 - 内置穿刺照明灯，椭圆形光斑，强度≥4500LUX，方便随时检查婴儿状况。 - 具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 - 内置X线托盘，可直接进行X线拍片。拍片操作时，无需旋转或移动辐射加热器。 - 可选配凝胶床垫，良好的生物兼容性，柔软舒适，恒温效果好。 - 具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。 - 具有肤温传感器脱落报警提示功能。 - 配置有储物盆，便于医护人员放置必备物品。 - 可配置输液杆和托盘。 - 超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。 - 具有RS-232接口、USB接口。 |  |