桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 低温冰柜 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2台 |
| 技术参数： - 工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：20-80%，电压：198V~242V ，频率50±1Hz。 - 样式：立式单门，发泡门设计。 - 有效容积（L）：≥260升。 - 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤750*710*1850(把手+外挂锁）。 - 内部尺寸（宽*深*高mm）：≥500*450*1220。 - 净重/毛重（KG）：87/102。 - 内部结构：≥7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 - 搁架式蒸发器，确保箱内温度均匀性。 - 发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。 - 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。 - 采用无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 - 制冷剂：采用环保制冷剂，稳定可靠，根据国标GB/T20154-2014要求，铭牌上要标注制冷剂的名称及装入量。 - 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 - 声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 - 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 - 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 - 内胆材料：Hips内胆，经久耐用、便于清洁。 - 标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 - 设备稳定运行后，温度均匀性、波动值均≤1.5℃，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 - 正常稳定工作时，噪声＜45dB（A）,提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 - 开门1分钟后，箱内回温到-25℃时间≤10min，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 - 箱体标配暗锁，确保箱内样本安全。 - 贴心升级助力式把手，符合人体工程学设计，存取毫不费力。 - 箱体标配外挂锁扣，方便多人管理，确保箱内样本安全。 - 产品具备医疗器械注册证。 |  |