桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 冷藏冷冻箱 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 8台 |
| 技术参数： - 规格：立式，有效容积≥300升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。 - 功率：额定功率≤420W。 - 温度控制：微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-25℃可设定，显示精度1℃，温度可根据实际需求设定。 - 保温材料：冷藏室≥50mm厚度的保温层，冷冻室≥100mm厚度的超厚保温层；门体可拆卸式门封条设计，保温节能。 - 制冷系统：采用名牌压缩机及风机，双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行，节能环保，制冷效果佳；冷藏室风冷，冷冻室直冷。 - 温度显示：高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 - 保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 - 箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，满足不同物品置放，易于清擦；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。 - 安全防护：门体带暗锁设计，可加配锁扣增加外挂锁。 - 报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。 - 测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便用户测试使用。 - 服务保障：省内有维修网点，维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 - 注册要求：产品具有医疗器械注册证。 |  |