桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 超低温冰箱 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2台 |
| 技术参数： - *内部容积：不小于 816升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 600 个 - *外部尺寸不大于(mm)（ H x D x W）：1981 x 100.6 x 9770 - *压缩机:2台559W工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 - 工作温度:-50℃∽-86℃ - 箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；标配镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀，可选不锈钢内壁,保持冷的能力更强；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重达110Kg - *整机内置≥7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断 - 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性 - *标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失 - 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于300 分钟 - 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 24 分钟 - 创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度 - 电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果 - ≥5.6英寸电容式触摸按键屏用户界面, 简单易用,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可设置访问和运行参数， - *控制面板具有≥三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改 - *具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入，损坏控制器 - 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 - *控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数 - 标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 - 远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口 - 超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果 - 标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 - *外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. - 重型脚轮，方便移动和固定冰箱 - 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 - 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 - 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 - 可选配≥6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 - 整机零部件5年保修 - *符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证 |  |