桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 低速台式离心机 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 3台 |
| 技术参数： 1.1、主机最高转速：≥ 16000 rpm； 1.2、主机最大离心力：≥ 24328 ×g； 1.3、主机最大离心容量：≥4×145ml； 1.4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 1.5、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息 1.6、运行时间控制：0-9小时59分钟，瞬时离心及连续离心方式； 1.7、加/减速选择：2； 1.8、程序：≥4个直接程序按钮 1.9、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换； 1.10、智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果 1.11、噪音（dBA），最高转速时：≤ 58 dB 1.12、其他性能：转头自动识别、电动式门锁、多种语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖 1.13、配6x50ml、4x145ml转子 |  |