桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 低速离心机 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2台 |
| 技术参数： 1、采⽤微电脑控制、数字显示转速、时间等参数。 2、直流变频电机，运⾏稳定、噪⾳低、转速精度⾼。 3、可按转速、离⼼⼒设置启动，⾃动计算显示 RCF 值，运⾏中参数可修改，离⼼效果好。 4、⾦属机箱、⽓压伸缩栓，⼀体拉伸容器室，内置通⻛⻛道设计，离⼼时腔体内温升⼩。 5、电⼦安全⻔锁，离⼼机运⾏时，⻔锁不能打开，确保离⼼安全。 6、故障⾃动报警功能，设有紧急开锁，超速、不平衡⾃动保护。 7、9 种升速、3 种减速曲线，快速启动，快速停机，防⽌样品重悬、确保最佳离⼼效果。 8、⽔平转⼦分离，⽬测平衡，⽆需配平，⾃动平衡。 9、配有多种转⼦、挂架、适配器、应⽤⼴泛。 10、最⾼转速：5000rpm 11、转速精度：±10rpm 12、最⼤相对离⼼⼒：4360×g 13、定时范围：0~99min 14、电源： 220V 50Hz 10A 15、总功率：≥800AV 16、整机噪⾳：≤70dB 17、离⼼腔直径：≥360mm 18、外形尺⼨：≥530×430×330mm |  |