林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 全自动凝胶成像分析仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 1、硬件性能 1.1.功能涵盖凝胶成像等，应用范围包括但不仅限为： 1.1.1.核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar。 1.1.2.蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton。 1.1.3.印迹膜：Chemiluminescent、fluorescence、 Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange，Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625。 1.2.CCD检测器：芯片性能增强型CCD检测器，分辨率6.1M pixel（2,758x2,208）。 1.3.CCD经冷却至绝对温度（-25℃），冷却系统：Peltier。 1.4.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm 1.5.CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms 1.6.使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。 1.7.自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦。 1.8.16bit或8bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级。 1.9.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。 1.10.三种样品托盘设计：Blot/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、多色荧光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）。 1.11.光源：反射白光，透射紫外。 1.12.最大成像面积 16.8 x 21 cm。 1.13. 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（4点）。 1.14.UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。 1.15.自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式。 1.16.数据传输：USB及局域网。 1.17.累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 1.18.StainFree成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 2.主机软件功能 2.1. 12.1英寸触摸屏控制，提供两种只能自动曝光和手动曝光功能，多通道图像采集和合并功能。 2.2.化学发光时间梯度功能。 2.3.软件可编管理员选项，所有用户需要密码登陆。 2.4.数据保护，限制删除或限制USB传输。 2.5.图像输出：16-bit 或 8-bit SCN、TIFF、JPEG图像格式文件。 2.6.高级加密技术保护U盘操作不会导致绝大部分病毒感染内置电脑。 2.7.软件免费升级。 3.分析控制软件功能 3.1.全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 3.2.软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑。 3.3.软件可自由安装于多台电脑，同时分析。 3.4.显示过饱和像素保证精确定量。 3.5.添加各种格式的文字注释。 3.6.自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。 3.7.相对含量百分数分析。 3.8.绝对浓度、密度计算。 3.9.图像观察及输出。 3.10.12种预设染料颜色标记显示及输出。 3.11.多幅图像合并显示并分析功能。 3.12.报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 3.13.图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.scn。 3.14.数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。 3.15.配有软件操作指南flash。 3.16.软件免费升级。 3.17.中文版、英文版软件自由切换。 |  |