桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 全自动荧光免疫分析仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 1.产品名称：全自动荧光免疫分析仪 2.性 能：重复性：CV≤5% 线性相关性：r≥0.99 准确性：Δn≤±10% 携带污染率：≤0.001%； 3.操作界面：≥12.1英寸彩色触摸显示屏 4.测试数量：≥12个独立通道，支持任意急诊位 5.样本类型：血清、肝素全血、肝素血浆、EDTA全血、EDTA血浆、枸橼酸血浆、末梢血、粪便和其他 6.操作系统：自带Linux环境下测试控制管理软件 7.数据处理：LIS系统双向传输 8.样本管理：自动识别测试项目，测试结果及时输出、传送 9.物理尺寸：约725mm*551mm*566mm(长*宽*高) 10.环境温度：10℃-35℃ 11.相对湿度：10-85%RH 12.大气压力：70kpa-106kpa 13.电源电压：工作电源：100-240V AC（±10%） 频率：50/60Hz±1Hz 额定功率：350W 主机输入 DC 12V 5A 14.测 速：≥120T/h 15.样本处理：自动稀释，自动混匀，自动加样，自动进样 16.样本检测时间：5-15分钟 |  |