桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 干式荧光免疫分析仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 分析系统：具有预设进样全自动干式荧光免疫层析检测系统。 分析原理：荧光免疫层析法 荧光信号算法：≥11种(含平均值，面积) 曲线拟合数量：≥9(含MMF,直线，4P,5P) 波长：365nm~800nm 测试速度：50~80T/小时 重复性：<1% 通道差 Bis<5% 线性相关性：r≥0.99(T/C值) 样本类型：粪便、全血、血清、血浆、尿液和/或其他液体 取样方式：穿刺，液面探测 样本管类型：粪便采样管，2ml真空采血管，0.5ml末梢血采血管 样本容量：≥3架*10支，可在线添加 样本量：10ul~50ul准确性5% 50ul~100ul准确性2% 样本条码格式：一维码 卡仓数：≥3仓*45条(4.5mm卡厚) 反应杯：≥10条*10位*1000uL BUF稀释液报警功能：支持 孵育位：≥10个 质控测试：支持 废液桶液面探测：支持 数据存储：超过100,000个样本的硬盘储存空间。 |  |