桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 原位杂交仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 1.1次可进行≥12张切片的实验，良好的密封性和全自动的加湿方法保证样本的最佳温度和湿度 2.有≥99个用户程序和≥3种操作模式，适合各种原位杂交实验 3.99种用户自定义编辑程序 4.变性／杂交、杂交和固定温度以及自定义四种操作模式 5.触摸屏操作，简单易行，显示屏随时显示实验条件，实验过程一目了然 6.优化的温度/湿度控制，系统完美的密封型，即保证了温度控制也保证了湿度控制 7.由于集成了（F）ISH处理步骤，减少了大量手工操作时间，避免有害试剂的伤害 8.玻片卡槽在位设计使得取放容易，开盖即可操作，全部实验自动化 9.节省试剂、节省人工、节省资金， 薄膜式面板容易清洁 10.温度控制范围：室温+5℃-99.9℃ 11.温度均匀性： ±1℃ 12.温度精度：±1℃ 13.升温速度：37～95℃(3分钟之内) 14.快速冷却：95～45℃(7分钟之内) 15.湿度功能：独特的水箱加湿功能 16.容量：≥12张载玻片 17.功率：≥400W 18.时间设置：可持续0~100小时 |  |