桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 恒温培养箱 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： - 智能数显PID控温仪表，控温精度波动小，具有定时、超温警报、温度偏差修正、控温自整定、掉电记忆、故障自诊断等功能。 - BS型采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调，抽取方便且便于清洁消毒。 - 本机为立式框架结构，外壳采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺。 - 设有硅胶密封圈，提高保温能力的同时能够降低噪音。 - 机器顶部配有排风阀，可随时将箱内潮气排出箱外。 - 箱门配备钢化玻璃，观察方便，安全性能高，隔热效果好。 - 环保隔热材料及保温设计，保证设备表面无烫伤危险。 - 箱内新增LED照明灯带，人性化设计，直观可视，以便观察样品培养状态。 - 电压/频率 AC220V/50Hz - 显示方式 LCD液晶仪表 - 功率≥ 600W - 控温范围 RT+5℃~100℃ - 定时范围 0~9999min - 温度波动度 ±0.5℃ - 温度分辨率 0.1℃ - 恒温方式 自然对流 - 容积≥136L - 载物隔板≥2块 |  |