桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 恒温扩增仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 一、温度控制 1平均升温速率 上部区：从45℃~90℃,平均升温速率应≥0.8°℃/s; 中部区：从45℃~70℃,平均升温速率应≥0.5℃/s; 下部区：从45℃~60℃,平均升温速率应≥0.5°C/s。 2模块控温精度应≤0.5℃。 3温度准确度 测定值与设定温度差值绝对值应≤0.5℃。 4温度持续时间准确度 温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±10%范围内。 二、荧光强度检测 1荧光强度检测重复性 用高、中、低浓度荧光染料重复检测，其变异系数(CV,%) 应不大于3%。 2荧光强度检测精密度 用高、中、低浓度荧光染料进行检测，其变异系数 (CV,%) 应不大于5%。 3不同通道荧光干扰 荧光染料非目标通道荧光测定值的平均值不高于该通道荧光测定值阈值。 4样本检测重复性 Tt 值的CV 应不大于10%。 5样本线性 对系列稀释梯度浓度的核酸样本(5个梯度)进行检测，各浓度 Tt 值与浓度对数值的线性回归系数 r 绝对值应不低于0.980。 |  |