技术参数申请表

| 设备名称 | 角膜曲率电脑验光仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 1.角膜曲率半径测量范围：5mm ～ 8mm（0.01mm精度） 2.角膜曲率屈光度测量范围：33.75D ～ 67.50D (0.12D/0.25D精度) 3.角膜散光测量范围：-8D ～ +8D (0.12D/0.25D精度) 4.最小可测瞳孔直径：2.0mm 5.球镜测量范围：-20D ～ +20D(0.12D/0.25D精度) 6.柱镜测量范围：-10D ～ +10 D(0.12D/0.25D精度) 7.轴向范围：0º～180º(1º/5º精度) 8.放松方式：自动雾视一次或多次 9.固视图标：风景画 10.瞳距测量范围：20～85mm（0.5mm精度） 11.测量模式：手动和自动 12.具有白内障测量模式 13.具有旋转棱镜测量系统，视网膜测量范围更大，确保测量结果准确可靠。 14.测量显示：≥8英寸彩色触控屏 15.瞳孔和角膜直径测量功能：有 16.内置式高速打印机 17.打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示 18.数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出），LAN（输出） 19.具有自动节电功能 20.尺寸：317-341mm(前后) x 521-538mm（左右）x 447-477mm（垂直） |  |