一、招标参数：

| 编号 | 条目 |  | 招标规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  | 硬件规格 |  |
| 1.1 |  | 阵列模体 |  |
| 1.1.1 |  | 探头类型 | 适用于辐射剂量测量的半导体或电离室探头 |
| 1.1.2 |  | 探头数量 | ≥1300 |
| 1.1.3 |  | 矩阵直径 | ≥20 cm |
| 1.1.4 |  | 矩阵长度 | ≥20 cm |
| 1.1.5 |  | 分辨率 | ≤1.0 cm |
| 1.1.6 |  | 探头几何分布 | 螺旋栅格 |
| 1.1.7 |  | 探头有效平面尺寸 | ≤2.8mm x 2.8mm |
| 1.1.8 |  | 探头高度 | ＜3mm |
| 1.1.9 |  | 探头有效体积 | ＜0.06 cm3 |
| 1.1.10 |  | 探头灵敏度 | ≥20 nC/Gy |
| 1.1.11 |  | 探头稳定性 | 0.5%kGy at 6MV |
| 1.1.12 |  | 采样频率 | ≤50ms |
| 1.1.13 |  | 模体形状 | 圆形，探头三维立体分布 |
| 1.1.14 |  | 检测Varian Halcyon测量中一个计划的所有射线 | 支持 |
| 1.1.15 |  | 各向一致性 | 360度设置均有探头面切线与射束垂直 |
| 1.1.16 |  | 剂量校准 | 剂量校准时无需拆模体 |
| 1.1.17 |  | 剂量校准是否需要电离室 | 无需 |
| 1.2 |  | 电器元件 |  |
| 1.2.1 |  | 联接 | RS232 和 USB 串口联接 |
| 1.2.2 |  | 电源/数据线 | ≥25米 |
| 1.2.3 |  | 电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz. |
| 1.2.4 |  | 预热时间 | 小于5min |
| 1.3 |  | 适用能量范围 |  |
| 1.3.1 |  | 光子 | Co-60 - 25 MV |
| 1.3.2 |  | 电子线 | 6 MeV – 25 MeV |
| 1.4 |  | 建成区 |  |
| 1.4.1 |  | 探测器物理深度（不加固体水） | ≥7.5mm |
| 2、 |  | 软件 |  |
| 2.1 |  | 测量方式 | 同时测量入射和出射剂量，以便获取更多数据执行更详尽的分析 |
| 2.2 |  | TPS接口 | 兼容市场主流TPS，可应用DICOM格式导入 |
| 2.3 |  | 应用程序 | 可满足调强计划的验证，支持IMRT, VMAT, SBRT、MRgRT |
| 2.4 |  | 数据分析 | 可进行相对剂量和绝对剂量分析比较，可完成DTA和Gamma计算 |
| 2.5 |  | 4D分析 | 测量并关联机架角度、叶端位置、绝对剂量和时间进行分析。 |
| 2.6 |  | 角度测量 | 设备自动测量机架角度，无需额外增加模体、支架或角度传感器 |
| 2.7 |  | 定制化中心插件 | 可以获得中心点的剂量 |
| 2.8 |  | 报告 | 可生成报告，可打印报告 |
| 3 |  | 售后服务 |  |
| 3.1 |  | 保修期 | 提供1年或以上整机保修服务 |
| 3.2 |  | 保修服务 | 设备故障维修期间提供备用机供医院使用 |
| 4 |  | 配件 |  |
| 4.1 |  | 配套设备 | 能容纳该设备的干燥箱 |