## Sheet2
设备名称 | 科室 | 数量 | 总数量 | 参数
心电监护仪 | 综合内科（血液内科漓东） | 3 | 31 | 1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 2、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 3、监护仪设计使用年限≥8年。 4、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 6、信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
| 神经内科 | 10
| 神经外科 | 10
| 口腔外科 | 2
| 泌尿外科二病区 | 2
| 康复治疗部 | 2
| 脊柱外科 | 2
转运心电监护仪 | 重症医学科一病区 | 2 | 2 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。 3.彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 4.IP44防尘防水，抗≥1.2米6面跌落。 5.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 6.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 7.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 8.信息互连：支持无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
除颤监护仪 | 急诊医学科 | 2 | 2 | 1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2.支持手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 3.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 4.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 5.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 6.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 7.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
遥测心电监护仪 | 康复治疗部 | 取消
呼吸机 | 神经外科 | 6 | 7 | 一、整机与显示要求 1. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持； 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；为方便院内转运主机重量＜11kg（不含台车），转移期间可手提、方便上吊塔，主机高度不超过354 mm（不含台车），主机设计使用年限≥10年。≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比；具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。 二、呼吸模式及功能 1. 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波； 2. 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 3. 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 4. 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。 5. 具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。 三、设置参数 1. 潮气量：20ml—2000ml，呼吸频率：1—100/min，吸气流速：6—180L/min，SIMV频率：1—60/min，吸呼比：4:1—1:10，最大峰值流速：210L/min，吸气压力：5—80 cmH2O，压力支持：0—80cmH2O，PEEP：0—50 cmH2O 2. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 3. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 四、监测参数 1. 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。 2. 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率； 3. 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。 4. 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5. 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。 六、系统功能要求 1. ≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。≥240分钟内置后备可充电锂电池（标配基础上须再选配1块电池） 2. 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。 七、信息化功能要求 1. 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
| 烧伤创面修复整形外科，医学美容外科 | 1
转运呼吸机 | 急诊医学科 | 2 | 2 | 一、整机与显示要求 1. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2. 电池续航时间≥10小时。呼吸机主机重量≤4.5kg。 3. 高性能涡轮，峰值流速≥210L/min。 4. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 5. 采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 6. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 二、呼吸模式及功能 1. 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 2. 可选高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） 3. 配备无创通气模式和氧疗模式。 4. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 三、监测参数和报警 1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
连续性血液净化设备 | 重症医学科二病区（乐群） | 1 | 3 | 一、功能描述： 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。 二、治疗模式： 支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。 三、技术要求 1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。 2．设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 3．设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 4．管路的安装有图文引导。 5．管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。 6．设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。 7．设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。 8．流量控制范围 8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。 8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。 8.3废液流量范围：100～12000mL/h。 8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。 9．压力监测范围 9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。 9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。 10．气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。 11．漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。 12．脱水范围为0～3000mL/h。 13．加热系统： 直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。 14．设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。 15．配置清单 主机 1 主要硬件配置 1.1 注射泵 1 1.2 血泵 1 1.3 补液泵 1 1.4 分流泵 1 1.5 废液泵 1 1.6 补液秤 1 1.7 废液秤 1 1.8 辅助补液秤Ⅰ 1 1.9 阻断夹 1 1.10 加热器 1 1.11 空气监测 1 1.12 漏血监测 1 1.13 血液识别 1 1.14 动脉压监控 1 1.15 静脉压监控 1 1.16 滤前压监控 1 1.17 一级膜外压监控 1 1.18 二级膜外压监控 1 1.19 LCD 触摸屏及控制部件 1 1.20 电源总成组合 1
| 重症医学科一病区 | 2
心电图机 | 康复治疗部 | 1 | 3 | 1.1、电容屏屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。 1.2、高清分辨率，显示像素不小于1920*1200. 1.3、无线传输：蓝牙4.2,无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。 1.4、移动通信：内置4g模块，不接受外挂4G模块。 1.5、内置传感器：红外条码扫描仪，支持通过扫码获取病人信息。 1.6、机器轻巧便携，重量≤1.5kg。 1.7、整机配置标准化台车，满足病房巡检。 1.8、设备使用年限≥10年 2.1、导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。具备12导联推算18导联功能。 2.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz) 2.3、频率响应：0.05z~350Hz,-3dB。 2.4、耐极化电压：±600mV。 2.5、内部噪声：≤12.5HVp-p。 2.6、共模抑制比：≥125dB 2.7、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 2.8、A/D转换：≥24位。 2.9、心电波形采样率：≥32000Hz,每导联。具有起搏检测功能，起搏采样率：≥32000Hz,每节律导联。 2.10、灵敏度/增益：（1.25mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV，10/5 mm/mV，AGC）±5%. 2.11、设备内置存储器：≥32GB内存。 3.1、Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作。 3.2、支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1、3x5+1R、6+9、15x1、6x3+1R、18x1等心电波形显示。 3.3、具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。 3.4、支持采集波形质量颜色指示。 3.5、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。 3.6、支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 3.7、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。 3.8、支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。 3.8、支持Bazett、Fridericia、Framingham、Hodges等≥4种QTC公式。 3.9、支持病人信息加密显示。 3.10、支持病人数据同屏对比。 四、设备电源配置：配置大容量锂电池充满电可正常工作≥6小时。 五、▲所投产品须与医院现有心电信息系统对接，实现在统一的心电信息系统平台进行诊断，实现信息互联互通，满足电子病历评级5级、6级的要求；接口费用包含在投标总价中。
| 急诊医学科 | 2
脑部与区域组织氧监护仪 | 重症医学科一病区 | 1 | 1 | 一、主要用途： 1.1实时、无创、同步、同屏持续监测显示（rSO2）、（StO2）、（THI）、（ΔTHI）、（CHbO2）、（ΔCHb）、（ΔCtHb）、（BL）、（ΔBL）、（AUC）、（AUT）、(TUT)、信号质量。 1.2具备无线式脑血氧监测系统一套，含软硬件。 二、技术要求： 2.1检测技术：采用近红外光谱检测技术。 2.2测量过程中可在任意时间设置Mark点，同时用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中四个通道的rSO2/ StO2、THI、ΔCHbO2、ΔCHb和ΔCtHb数据和趋势曲线。 2.3.数据刷新频率：每次刷新时间≤1秒；数据无遗漏，不会导致漏诊。 2.4信号质量：各个通道五级信号质量显示，逐级量化显示更利于观察。 2.5具有≥11种报警事件，同时各通道可以自定义报警阈值。 2.6设备屏幕具有抗干扰开关可选择打开和关闭抗干扰模式。 三、数据分析软件配置： 3.1提供数据分析软件：可进行监护仪数据回放、统计与分析，原始数据一秒记录呈现一次并可手动编辑删除伪差等。 3.2具备报告打印功能，报告中年龄单位具备“天”和“岁”可选。 四、设备参数需求 4.1设备通道数：六通道主机，开通≥四通道，测试主机具备SPO2接口 4.2测量范围与精度：（rSO2）、（StO2）误差：≤±1.5%，提供证明材料。 五、配置： 5.1操作方式：触摸屏+快捷方式。 5.2设备使用年限≥10年 5.3探测光源：五种不同波长近红外LED，单个探头接收器≥三个。 5.4探头：重复性脑血氧、组织血氧探头各1套，探头具备独立注册证。 5.5具备 USB2.0、RS-232 串行接口、VGA、RJ-45网口等数据传输接口。 5.6备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间≥5小时。 5.7算法：朗伯比尔定律，国际通用。 5.8移动式专用台车：具备储物篮。 5.9设备通过CE认证。 配置清单/套： 1 主机 1 台 2 集线器 1 个 3 脑血氧探头重复性使用 2 个 4 脑血氧探头连接线 2 条 5 组织氧探头重复使用 2 个 6 组织氧探头连接线 2 条 7 无线式脑血氧监测头带主机 1 个 8 无线式脑血氧监测头带硅胶贴头垫 3 个 9 无线式脑血氧监测头带固定带 2 条 10 电源线组件 1 条 11 422通信线缆 1 条 12 使用说明 1 份 13 保修卡 1 份