| 申请科室 | 妇科 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 空气消毒机（吸顶式） |
| 数量（单位） | 4台 |
| 1、品名：等离子消毒器 - 用途：设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 3、主要技术要求 3.1安装方式：木方安装、吊顶安装； 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 3.3作用空间（m3）：≤150 m3；循环风量：1200m³/h 3.4操控模式不少于四种：手动、自动、语音控制、云控制模式。（提供证明资料） 3.5设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示。 3.6等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥30000小时； 3.7等离子体密度分布：1.0×1018/m³（提供检测报告）； 3.8等离子电压工作区≥9KV，（提供CMA资质的检测报告） 3.9安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供检测报告） 3.10臭氧残留量＜0.0025mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； 3.11消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥96%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（要求提供检测报告）； 3.12净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告） 3.13可选配置负氧离子功能：可清新空气、消烟除尘，负氧离子发生浓度≥1.9×108PCS/cm3 。（提供配件厂家浓度检测报告） 4、配置结构 4.1选配物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。标配WIFI模块。 ＃4.2配备遥控器控制：房间各个角度对设备进行遥控操作360度无死角，全方位立体式覆盖。 4.3初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 4.4 采用中间进风四向出风方式保证更好的消毒效果。 4.5 PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。 4.6温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 4.7能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 - 资质要求： 5.1制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有等。 5.2提供ISO 9001质量管理体系和ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。离子体类消毒器械。 5.3提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证 5.4生产企业通过高新企业认证 5.5 产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案 5.6 提供政府采购优秀供应商证书。 6、技术先进性 6.1采用自主知识产权的等离子消毒器软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 6.2物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 7、售后服务：生产厂家在本省内有办事处，出具证明文件。保修期：设备质保12个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。接到报修通知后1小时内应答，12小时到达现场。 |  |