| 申请科室 | 手术室 |
| --- | --- |
| 设备名称 | C型臂X成像系统 |
| 数量（单位） | 1套 |
| 技术参数： 1、总体要求 1.1.整机采用一体化整体或分体设计，满足但不限于诸如骨科、创伤外科、神经外科、血管外科等多学科成人或儿童患者应用。（C臂和工作站一体化或分体设计）。 1.2.电源要求：220V@10A；设备配备内置UPS不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 2、高压发生器 2.1.非冷凝状态最大输出功率≥3.5kW 2.2.发生器频率≥20kHz 2.3.透视最大KV值≥110kV 2.4.透视最小KV值≤40kV 2.5.透视最大mA值≥30mA 2.6.连续透视最大mA值≥16mA 2.7.数字点片最大mA 值≥30mA 2.8.具备半剂量透视模式及半剂量脉冲透视模式 3、球管系统 3.1.具备双焦点设计，小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm；或单焦点设计，焦点≤0.6mm 3.2.管套热容量≥1,000,000 HU 3.3.管套散热率≥20KHU/min 3.4.阳极热容量≥70KHU 3.5.阳极散热率≥37KHU/min(440W) 4、平板探测器 4.1.平板探测器为CMOS晶体硅材质 4.2.尺寸≥29.6cm*29.6cm 4.3.图像采集最大像素矩阵≥1.5kx1.5k 4.4.后处理灰阶≥16bit 4.5.具备可变三视野 4.6.最大分辨率≥3.1lp/mm 4.7.像素尺寸≤198μm 5、限束器 5.1.具备双叶限束器及虹膜限束器 6、显示器 6.1.≥27英寸医用平板显示器 6.2.显示器最高分辨率≥3440×1440 6.3.显示器多轴位万向臂支架≥双轴 7、系统控制 7.1.Linux工业用软件操作系统或Windows专用软件操作系统 7.2.手闸，脚闸曝光控制，脚踏曝光开关线缆≥10米 7.3.具备控制界面液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，支持多点触控操作，可旋转摆动≥2200 7.4.具备不插电待机转场功能≥5分钟 7.5.具备平板端激光定位灯 8、C形臂 8.1.SID≤108cm 8.2.开口≤86cm 8.3.弧深≥69cm 8.4.水平移动≥20cm 8.5.垂直升降≥42cm 8.6.左右摆角≥±10° 8.7.C臂轨道内运动角度≥140° 8.9.C臂轨道内过伸角度≥50° 8.10.C臂最低水平位投照高度≤100cm。 9.图像处理功能 9.1.患者信息可编辑 9.2.图像存储≥150,000幅 9.3.曝光模式≥8种 9.4.末帧图像优化显示 9.5.具备动态视频放大及数字笔功能 9.6.具备目标位置追踪、自动亮度对比度调整、去除运动噪点与伪影、金属修正、窗口设定、图像均衡优化、实时图像边缘增强技术等功能，图像放大及游走≥200% 9.7.具备负片技术 9.8.具备USB导出BMP,JPEG,DICOM,MP4等格式图像 9.9.具备智能指针示踪 9.10.具备图像拼接 9.9.免费保修≥1年 10.第三方附属设备及服务 10.1.提供全套辐射防护用品两套 10.2.设备验收时提供预控评报告及环保备案 |  |