## Sheet1
口腔修复体技术参数标准表
修复体类型 | 具体项目 | 详细要求
固定义齿（对应目录表中第一项-第六十一项） | 设计与制造 | 符合口腔临床医生的设计要求
| 密合性 | 义齿边缘与工作模型之间密合，肉眼观察无明显缝隙，牙科探针划过时无障碍感
| 接触性 | 与相邻牙之间有接触，接触部位与同名天然牙的接触部位相同
| 咬合性 | 咬合面与对颌牙有接触点，且不产生咬合障碍
| 匹配性 | 人工牙外形及大小与同名牙匹配且符合正常解剖形态；唇、颊面微细结构与同名天然牙基本一致
活动义齿（对应目录表中第六十二项-第八十四项） | 设计与制造 | 符合口腔临床医生的设计要求
| 颜色 | 义齿中的人工牙颜色符合设计文件要求
| 光洁度 | 除组织面外，假牙、基托、卡环及连接体均应光滑
| 石膏残留 | 修复体的组织面不得存在残余石膏
| 强度 | 基托不得出现破损和断裂
| 连接牢固度 | 不得出现假牙脱落、基托破损和断裂
矫治器（对应目录表中第八十五项-第一百六十五项） | 设计 | 按医疗机构提供的工作模型、附件及设计文件制造
| 材料 | 使用具有医疗器械注册证书的牙用不锈钢丝、螺旋扩弓器等按医疗器械管理的产品
| 光洁度 | 基托外表光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹
| 组织面 | 不得存在残余石膏
| 稳固性 | 在模型上不应有翘起、摆动、旋转、下沉等不稳定现象
| 基托树脂色稳定性 | 颜色均匀，具有良好的色稳定性
| 基托树脂厚度 | 不低于 0.5mm
| 强度 | 基托及金属部位均不得出现破损和断裂现象
| 耐腐蚀性能 | 金属部分耐腐蚀性能不低于 YY/T0149-2006 中 5.4 b 级
| 连接体等部件 | 树脂基托型：连接体和卡环无裂纹、抛缺；带环固定型：带环和钢丝相接处无夹痕
| 金属内部质量 | 带环固定型矫治器带环焊接处无气泡或砂眼
位置定位器（对应表中第一百六十六项） | 设计与制造 | 根据医疗机构提供的种植体修复基台型号进行设计制造
| 密合性 | 与修复基台贴合良好，摘取方便
| 稳固性 | 戴在修复基台上，用手摇晃无晃动
| 完整性 | 表面光滑，无锋棱、毛刺
种植导板（对应表中第一百六十七项、第一百六十八项） | 设计与制造 | 根据医疗机构提供的种植体型号和 CBCT 数据、牙模与牙模数据进行设计制造
| 密合性 | 与石膏模型贴合良好，摘取方便
| 稳固性 | 戴在模型上，用手摇晃无晃动
| 光洁度 | 表面及边缘光滑，无锋棱、毛刺
| 导板厚度 | 不小于 1mm