| 设备名称 | 脑电图仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 1.系统功能： 1.1 具有ECG运算滤波器：在脑电图采集时心电运算滤波器通过采集心电图作为运算出发点，将混入脑电图中的心电进行叠加运算，彻底滤出心电对脑电图的干扰。 1.2 具有肌电滤波：在50赫兹时骤然滤波,滤除由于病人紧张等引出的肌电干扰。 1.3 具有专用参考电极多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：自己定义平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2 等模式。 1.4 具8 导DSA 功能：通过频谱解析用直观的密集、高波幅、红色谱线显示脑波。快速查找脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围。 1.5 具有动态地形图功能：实时、同步显示最多可达8个频段的脑地形图FFT。实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。 1.6 具有三维地形图功能：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位。 1.7 具有中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4 纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。 1.8 具有波形局部放大和自动测量功能：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 1.9 具有自动剪辑功能：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。 1.10 具有叠加显示功能：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。 1.11 具有棘尖波对比功能：自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。 1.12 具有头部蒙太奇示图功能：可显示蒙太奇示图。显示导联编排方式。 1.13 具有自动备份功能：可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。 1.14 具有幻灯回放功能：可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。 2．放大器： 2.1 至少具有45 个放大器输入孔、32 导的EEG 导联、4 导的DC 输入、1 导的SpO2、1 导的CO2 监测、3 导的呼吸监测、4 导的多用途DC 输入。 2.2 输入漏电流：≤5nA 2.3 极化电压：±750mV 2.4 输入阻抗：≤100MΩ 2.5 峰峰值噪声 ： 1.5μVp-p（频率范围0.53-120Hz） 2.6 共模抑制比： ≤105dB 2.7 低频滤波：0.08-158 Hz 2.8 高频滤波： 15-300Hz ，分频斜率:-18dB/oct 2.9 A/D 转换：≥16bit 2.10 采样频率： 100，200，500，1000Hz 可调。 2.11 AC滤波: 50Hz、60Hz 切换, 衰减1/25 以上 2.12 采样方式：所有电极同步采样。(硬件同步) 2.13 灵敏度： EEG 输入: 0-200 uV/mm；DC 输入: 0-200mV/mm 2.14 预置蒙太奇：≥36 套导联组合 2.15 放大器接口：USB2.0 或以上 2.16 放大器供电方式: USB2.0 或以上，供电和数据传输一体化设计，降低市电干扰。 |  |